|  | Nazwa i opis wymaganych parametrów lub funkcji urządzenia |
| --- | --- |
| I. | Płuczka dezynfektor – 1 szt. Dostawa i montaż |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe rok prod.2017 |
|  | Model stojący z komorą myjącą otwieraną z przodu urządzenia. |
|  | Minimalny wsad jednego mycia: trzy kaczki lub kompletny basen i jedna kaczka. |
|  | Drzwi komory myjącej, panele zewnętrzne, rama, komora myjąca oraz zbiornik wodny wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub lepszej gatunkowo. |
|  | Drzwi komory myjącej otwierane i zamykane ręcznie. |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia: - głębokość 500 mm (+/10%) - szerokość 450 mm (+/10%) - wysokość 1500 mm (+/10%) |
|  | Automatyczne opróżnianie wszystkich naczyń przy zamknięciu drzwi komory myjącej. |
|  | Minimalny wewnętrzny wymiar komory myjącej ze względu na wielkość przedmiotów, które będą podlegały myciu-dezynfekcji: - min. szerokość 400 mm, - min. wysokość 550 mm. |
|  | Mycie przy użyciu ciśnieniowych dysz myjących – minimalnie 14 dysz z czego 8 obrotowych. |
|  | Urządzenie wyposażone w elektrozawory sterujące sekwencyjnie pracą dysz w celu oszczędności w zużyciu wody oraz osiągnięcia lepszego efektu mycia. |
|  | Minimalna moc wodnej pompy myjącej 0,8 kW i wydajność minimum 350 l/min. |
|  | Wbudowana elektryczna wytwornica pary o mocy maksymalnie 2,8kW. |
|  | Całkowita moc przyłączeniowa urządzenia maksymalnie 3,7kW. |
|  | Zasilanie woda zimną i ciepłą nieuzdatnioną o ciśnieniu w przedziale co najmniej od 1,0 do 6,0 bar. |
|  | Pompa dozująca płynny środek chemiczny. |
|  | Kontrola ilości podawanego środka chemicznego za pomocą przepływomierza. |
|  | Całkowite opróżnianie instalacji hydraulicznej urządzenia po każdym cyklu mycia i dezynfekcji. |
|  | Automatyczna uruchomienie programu dezynfekcji w przypadku postoju urządzenia przez okres 24 h od czasu ostatniego cyklu pracy. |
|  | Izolacja termiczna komory myjącej i drzwi o grubości nie mniejszej niż 0,5cm. |
|  | Panel sterujący z przyciskami dotykowymi |
|  | Kolorowy wyświetlacz graficzny LCD informujący o: typie programu, fazie programu, temperaturze wewnątrz komory oraz współczynniku A0. |
|  | Kontrola temperatury za pomocą minimum jednego czujnika temperatury klasy PT 1000. |
|  | Blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu. |
|  | Możliwość modyfikacji wartości współczynnika A0 w zakresie 60 do 6000. |
|  | Minimalnie cztery programy mycia z dezynfekcją termiczną: krótki, normalny, intensywny i użytkownika. |
|  | Schładzanie naczyń sanitarnych po dezynfekcji przy użyciu wody zdezynfekowanej przez wytwornicę pary w urządzeniu. |
|  | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 55dB. |
|  | Odpływ kanalizacyjny DN 100 w ścianie. |
|  | Zasilanie elektryczne trzy fazowe lub jedno fazowe |
|  | Czujnik drożności odpływu kanalizacyjnego (sygnalizacja i zatrzymanie pracy urządzenia w razie zablokowania odpływu kanalizacyjnego). |
|  | Możliwość archiwizacji procesów mycia – minimum 10000 cykli. |
|  | Port USB do komunikacji z PC. |
|  | Możliwość komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą BUETOOTH. |
|  | Pakiet startowy dostarczany wraz z urządzeniem w postaci 5 basenów z pokrywami i 5 kaczek oraz kanister 5 l płynu zmiękczającego. |
|  | Zgodność z normą EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-3 potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji. |
|  | Zgodność z dyrektywą 93/42/EEC potwierdzona certyfikatem CE. |

Wymagane warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia min 24 miesiące, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie 2 dni robocze , czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia |
| 4. | Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) |
| 7. | Szkolenie personelu (5 osób) w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta |
| 9 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych |
| 10 | Wykonawca zapewnia: 1). bezpłatne tzn. w ramach ceny umownej przeglądy techniczne w okresie gwarancji – raz na 12 miesięcy lub zgodnie z zaleceniem producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego ( paszport techniczny na całe zamówienie, dostarczone przez Wykonawcę) i protokołem wykonania przeglądu. Bezpłatny przegląd techniczny zawiera dojazdy/przejazdy pracowników serwisu, robociznę, wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych (materiały i części zamienne oraz eksploatacyjne, zestawy serwisowe /service kit/ itp.), 2) przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu, 3) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. |