FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..………………………………………………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….……………………………………………………..

TEL……………………………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..………………………

NIP……………………………………………. REGON………………………………………………………………………………………

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na zapytanie ofertowe WSZ-EP-3/ZO/2018  poniżej 30 000 euro na wymianę (dostawa wraz z montażem)  2 monitorów do wyświetlania obrazów mammograficznych dla WSZ w Koninie

- Oferujemy wykonanie zamówienie  za  łączną cenę :

..................................………………..………….złotych /netto/

...................................................  złotych /podatek VAT/

.............................................................  złotych /brutto/

2. Oświadczam, że produkt, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię je na każde żądanie zamawiającego.

3.  Termin gwarancji/ ważności  wynosi – minimum 5 lat zgodnie z punktem 1.19 wymaganych parametrów.

5. Dostawę towaru stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizujemy własnym środkiem transportu, 
     na swój koszt i odpowiedzialność.

6. Przyjęliśmy następujące warunki płatności: płatność w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia

Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury

7. Warunki realizacji zamówienia zostały opisane w zapytaniu ofertowym nr WSZ-EP-3/ZO/2018

wraz z  załącznikami , które akceptujemy w całości.

8.  Oświadczamy, że wymagania techniczne są zgodne z oferowanymi parametrami :

|  | Przedmiotem zamówienia jest wymiana - dostawa i montaż monitorów do wyświetlania monochromatycznych obrazów mammograficznych zgodnie z DICOM. Wymagana dostawa dwóch monitorów wraz z kartą grafiki: współpracującą z Windows 7 - 32/64-bit, Windows 8.1 - 32/64-bit, Windows 10 - 32/64-bit i zwalidowaną przez producenta monitora oraz oprogramowania współpracującego z wbudowanym oraz zewnętrznym kalibratorem, umożliwiającego wykonywanie procedur kontroli jakości, w tym kalibracji - do zainstalowania na stacji roboczej. | Wymagane | Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minimalne wymagania dot. parametrów monitorów: | - | - |
| 1.1 | - przekątna min. 21”, | Tak, podać |  |
| 1.2 | - rozdzielczość: min. 5 Mpix, | Tak, podać |  |
| 1.3 | - rozmiar piksela: > 0,14 mm, < 0,17 mm, | Tak, podać |  |
| 1.4 | - stosunek boków: 5:4, | Tak, podać |  |
| 1.5 | - skala szarości (LUT-out): min. 10 bit (1024 JND), | Tak, podać |  |
| 1.6 | - rodzaj podświetlenia: LED | Tak |  |
| 1.7 | - skalibrowana luminancja na poziomie: min. 600 cd/m2 w okresie min. 30 000 godzin pracy, | Tak, podać |  |
| 1.8 | - jednorodność przestrzenna: min. 90%, | Tak, podać |  |
| 1.9 | - kontrast min: 1200:1, | Tak, podać |  |
| 1.10 | - czas odpowiedzi: maks. 25 ms, | Tak, podać |  |
| 1.11 | - wbudowany czujnik umieszczony z przodu ekranu, do kalibracji monitora wraz z oprogramowaniem umożliwiającym wykonanie kalibracji oraz przeprowadzenie testu zgodności, | Tak |  |
| 1.12 | - automatyczna kalibracja monitora do standardu DICOM wraz z wykonaniem testu zgodności, | Tak |  |
| 1.13 | - typ złącza: DVI-D Dual Link, DisplayPort, | Tak, podać |  |
| 1.14 | - funkcja umożliwiająca płynne przejście kursora pomiędzy pulpitami, przy wykorzystaniu monitorów o różnych rozdzielczościach - niezależnie od różnic rozdzielczości wertykalnej poszczególnych monitorów, | Tak |  |
| 1.15 | - funkcja umożliwiająca podłączenie projektora o dowolnej rozdzielczości rozpoznawanego jako dodatkowy pulpit oraz pozwalająca po przejściu kursora na pulpit projektora uzyskać zbliżenie/oddalenie wyświetlanych obrazów, | Tak |  |
| 1.16 | - funkcja umożliwiająca łatwe znalezienie kursora poprzez wyświetlenie koła w punkcie, w którym znajduje się kursor - aktywowana poprzez kombinację klawiszy skrótu, | Tak |  |
| 1.17 | - odporna na uszkodzenia osłona ekranu z powłoką antyrefleksyjną, | Tak |  |
| 1.18 | - wyrób medyczny min. klasy II, | Tak, podać |  |
| 1.19 | - gwarancja producenta: min. 5 lat – obejmująca: monitor, kartę grafiki, sterowniki, oprogramowanie do kontroli jakości oraz wszystkie wbudowane przyrządy pomiarowe, w tym również wbudowany kalibrator. | Tak, podać |  |
| 2 | Minimalne wymagania dot. kalibratora: | - | - |
| 2.1 | - zakres luminancji min. 0.2-1200 cd/m2, | Tak, podać |  |
| 2.2 | - dokładność: +/- 5%, | Tak, podać |  |
| 2.3 | - możliwość podłączenia poprzez port USB, | Tak |  |
| 2.4 | - gwarancja producenta min.: 2 lata. | Tak, podać |  |
| 3 | Minimalne wymagania dot. kalibratora: | - | - |
| 3.1 | - zakres luminancji min. 0.2-1200 cd/m2, | Tak, podać |  |
| 3.2 | - dokładność: +/- 5%, | Tak, podać |  |
| 3.3 | - możliwość podłączenia kalibratora do stacji poprzez port USB, | Tak |  |
| 3.4 | - po zainstalowaniu na stacji oprogramowania do kalibracji, możliwość wykonania kalibracji monitorów różnych producentów, | Tak |  |
| 3.5 | - gwarancja producenta min.: 2 lata. | Tak, podać |  |
|  | Wszystkie elementy zestawu muszą współpracować ze stacją opisową firmy Hologic stanowiącą wyposażenie Zamawiającego. Zachowane wszystkie funkcje zarówno stacji jak i mammografu. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac dostosowawczych. Wszelkie prace wykonane fachowo zapewniające bezpieczeństwo użytkowania i ochronę radiologiczną o ile dotyczy. Z przeprowadzonych prac wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą potwierdzającą zakres przeprowadzonych czynności, kwalifikacje zawodowe osób je wykonujących, użytych materiałów, wykonania testów, pomiarów etc. | Tak |  |

|  | WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje transport do miejsca zainstalowania wskazanego przez Zamawiającego, zainstalowanie, uruchomienie na swój koszt i ryzyko zakończone odbiorem protokólarnym |
| 2. | Wykonawca zapewnia szkolenie personelu (min. 3 osób) w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji. Z zakresu szkolenia Wykonawca sporządzi protokół będący podstawą odbioru |
| 3. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje bez wyjątku wszystkie elementy urządzenia/zestawu, a wszelkie czynności gwarancyjne wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego. |
| 4. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu |
| 5. | W ramach i w okresie gwarancji Wykonawca zapewnia m.in. bezpłatne przeglądy techniczne – min. raz na 12 miesięcy lub zgodnie z zaleceniem producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu. Bezpłatny przegląd techniczny obejmuje dojazdy/przejazdy pracowników serwisu, robociznę, wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych (materiały i części zamienne, eksploatacyjne, zestawy serwisowe itp.), |
| 6. | W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatny (na zasadach jak wyżej) przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta zakończony wpisem do paszportu |
| 7. | Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny oraz dostępność części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy na terenie Polski |
| 8. | Czas reakcji na zgłoszenie maksymalnie 2 dni robocze , czas naprawy maksymalnie 3 dni robocze od zgłoszenia lub maksymalnie 5 dni roboczych w przypadku awarii wymagającej sprowadzenia części zamiennych |
| 9. | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany naprawianej części zamiennej na nową w przypadku 3 krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu |
| 10 | Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy |
| 11 | Wykonawca dostarcza zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy: karta gwarancyjna, paszport techniczny, instrukcja obsługi, zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji, wykaz autoryzowanych punktów serwisowych, testy specjalistyczne i inne dokumenty wymagane prawem do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie w dokumenty w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) |
| 12 | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych do oferty |

9. Oświadczamy , że oferta jest ważna do momentu podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

10.  Ponadto do oferty dołączono: (wypełnić o ile dotyczy)

1/ ………………………………………………………………

2/……………………………………………………………….

11. Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych i podpisanych stronach.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |