OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Urządzenie do krioterapii miejscowej o zastosowaniu profesjonalnym przeznaczonym do użytku przez profesjonalnych użytkowników.

Parametry i opis urządzenia:

- Urządzenie umieszczone jest na ramie jezdnej umożliwiającej  jego  łatwe   przemieszczanie.

- Urządzenie wyposażone w zbiornik na ciekł azot o poj. 30-35l z możliwością dokupienia dodatkowych zbiorników.

- Posiadające elastyczną izolowaną cieplnie linię przesyłową par ciekłego azotu, która umożliwia w wygodny i bezpieczny sposób aplikowanie chłodu na dowolny fragment ciała pacjenta.

- Posiadające min. czterostopniową regulację intensywności nadmuchu umożliwiającą aplikacje właściwej dawki chłodu w zależności od masy chłodzonego miejsca.

- Oprócz czterech stopni podstawowych zaimplementowany jest nadmuch do kriopunktury oraz min. dwa rodzaje nadmuchu pulsacyjnego.

- Urządzenie wyposażone  jest w stały pomiar ilości azotu w zbiorniku.

## Dane techniczne

| Czynnik chłodniczy | Ciekły azot (LN2) |
| --- | --- |
| Objętość zbiornika | 30-35 l (≈25 kg) |
| Temperatura strumienia gazu | -160oC (przy wylocie dyszy) |
| Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu | 4 + kriopunktura + 2 pulsacyjne |
| Zużycie ciekłego azotu | 0,08 do 0,15 kg/min (praca ciągła) w zależności od ustawionej intensywności nadmuchu |
| Liczba zabiegów z jednego napełnienia zbiornika YDS 30 | Do 50 (dla średniego czasu zabiegu = 3 min) |
| Zasilanie | 230 V +/- 10 % |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Klasa ochronności | I |
| Bezpiecznik | 3,15 WTA |
| Wymiary urządzenia: szerokość / długość / wysokość | 470(+/-10%)/ 600(+/-10%)/ 1200(+/-10%) mm |

Urządzenie posiadające certyfikat WE zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG załącznik II oraz deklaracje zgodności. Zgłoszone do rejestru wyrobów medycznych. Urządzenie objęte j 2-letnią gwarancją producenta. Firma zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Bezpłatne dostarczenie i uruchomienie urządzenia oraz przeszkolenia z zakresu obsługi technicznej i medycznej