**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa naprawa 27 szt łóżek szpitalnych Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego zakończona potwierdzeniem sprawności technicznej i dopuszczeniem do użytkowania na okres minimum jednego roku od zakończenia naprawy. Usługa objęta 12 miesięcznym okresem gwarancyjnym w zakresie prac objętych naprawą. Minimalny zakres prac:

1) łóżko szpitalne dla dorosłych A4line prod. Calmned sp. z o.o. Mielec (numer katalogowy 7 009 004 nr serykny 1-15; rok prod. 2017) – 15 szt.

1. wymiana siłowników (sprężyn) gazowych segmentu placów oraz uda
2. wymiana/naprawa bolców odblokowywujących siłownik gazowy
3. naprawa elementów ruchomych łóżka – zablokowane segmenty leża
4. naprawa elementów ruchomych łóżka – luzy barierek ochronnych
5. wymiana/naprawa śrub mocujących koła (śruby dopasowane tak aby zapewniały

prawidłowe zamocowanie kół, zabezpieczone odpowiednim klejem do gwintów)

1. naprawa elementów ruchomych łóżka – naprawa i regulacja hamulców
2. zamontowanie zaślepek maskujących

2) łóżko szpitalne dla dzieci A2line prod. Calmned sp. z o.o. Mielec (numer katalogowy 7 019 004 nr serykny 1-12; rok prod. 2017) – 12 szt.

1. wymiana siłowników (sprężyn) gazowych segmentu placów oraz uda
2. wymiana/naprawa bolców odblokowywujących siłownik gazowy
3. naprawa elementów ruchomych łóżka – zablokowane segmenty leża
4. naprawa elementów ruchomych łóżka – luzy barierek ochronnych
5. wymiana/naprawa śrub mocujących koła (śruby dopasowane tak aby zapewniały

prawidłowe zamocowanie kół, zabezpieczone odpowiednim klejem do gwintów)

1. naprawa elementów ruchomych łóżka – naprawa i regulacja hamulców
2. zamontowanie zaślepek maskujących
3. naprawa oderwanych kół (ułamane kształtowniki stalowe osadzone na kołach) – 2 łóżka

Zamawiający na potrzeby ofertowania udostępni celem oględzin i szacowania kosztów naprawy łóżka będące jej przedmiotem po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Pielęgniarką Oddziałową oddziału.