OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

sprzęt do pracowni badań molekularnych

| lp. | asortyment | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka z chłodzeniem z wymiennym rotorem na conajmniej 30 probówek o poj.1,5/2 ml | 2 |
| 2. | Rotor z aerozoszczelną pokrywą i 2 koszami na płytki do PCR kompatybilny z wirówką pkt.1 | 2 |
| 3. | Wirówka bez chłodzenia z aerozoszczelnym rotorem na 24 probówki o poj.1,5/2 ml | 2 |
| 4. | Wirówka typu mini, bez chłodzenia z rotorem na 12 × 1,5/2,0 mL probówek | 1 |
| 5. | Urządzenie do mieszania i termostatowania próbek z możliwością wymiany bloków grzejnych dostosowanych do probówek i płytek w zakresie od 5 µl do 50 ml | 2 |
| 6. | Blok grzejny na probówki stożkowodenne 1,5 ml kompatybilny z urządzeniem pkt.5 | 2 |
| 7. | Blok grzejny na probówki 2 ml kompatybilny z urządzeniem pkt.5 | 2 |
| 8. | Zestaw 3 pipet 1 kanałowych, zmiennych o zakresach objętości 0,5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl wraz z końcówkami w pudłku o objętościach 0,5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl , autoklawowalne | 2 |
| 9. | Pipeta jednokanałowa, zmienna 0,1-2,5 µl w całości autoklawowalna, wraz z pudełkiem końcówek 0,1-2,5 µl | 2 |
| 10. | Pipeta jednokanałowa, zmienna 20-200 µl w całości autoklawowalna wraz z pudełkiem końcówek 20-200 µl | 2 |
| 11. | Pipeta jednokanałowa, zmienna 0,5-5 ml w całości autoklawowalna wraz z pudełkiem końcówek 0,5-5 ml | 2 |
| 12. | Pipeta jednokanałowa, zmienna 1-10 ml w całości autoklawowalna wraz z pudełkiem końcówek 1-10 ml | 2 |
| 13. | Statyw karuzelowy na 6 pipet kompatybilny z pipetami 8-12 | 2 |
| 14. | Pipeta elektroniczna jednokanałowa, zmienna 5-100 µl | 1 |
| 15. | Pipeta elektroniczna jednokanałowa, zmienna 50-1000 µl | 1 |
| 16. | Dozownik elektroniczny z adapterem o zmiennym zakresie objętości od 1µl – 50 ml, ze statywem ładującym, kablem i pakietem końcówek dla każdego rozmiaru 1 µl – 50 ml | 1 |
| 17. | Kalibracja pipet | 18 |

Szczegółowe wymagania:

Pkt 1,2

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1. | Maksymalna siła wirowania rcf nie mniejsza niż 30130 x g |
| 2. | Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie nie mniejszym niż 100-17500, ze skokiem nie większym niż 100rpm |
| 3. | Możliwość zainstalowania minimum 12 różnych rotorów |
| 4. | Pobór mocy nie większy niż 1050W |
| 5. | Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej z standardowym rotorem na probówki o pojemności 1,5/2 ml, nie dłuższy niż 14 sekund |
| 6. | Czas zatrzymania z standardowym rotorem na probówki o pojemności 1,5/2 ml nie dłuższy niż 15 sekund |
| 7. | Możliwość wirowana, co najmniej 48 probówek 1,5/2ml lub 6 probówek pojemności 50ml |
| 8. | Możliwość ustawienia czasu w zakresie nie mniejszym niż 30s – 9h 59min, możliwość pracy ciągłej |
| 9. | Możliwość zapamiętania, co najmniej 50 programów wirowania |
| 10. | Głośność z rotorem na probówki 1,5/2ml z pokrywą nie większa niż 54 dB(A) |
| 11. | Waga urządzania bez wirnika nie większa niz 56kg |
| 12. | Możliwość regulacji temperatury, co najmniej od -11 oC do +40 oC |
| 13. | Co najmniej pięć klawiszy programowalnych umożliwiających szybki dostęp do zdefiniowanych programów. |
| 14. | Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora |
| 15. | Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora, oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa |
| 16. | Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 63 cm |
| 17. | Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) nie większe niż 38 x 64 x 29,6 cm |
| 18. | Funkcja automatycznego wyłączenia po co najmniej 8 godzinach bezczynności |
| 19. | Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania |
| 20. | Wirówka musi posiadać certyfikaty CE oraz IVD |
| 21. | Funkcja utrzymywania temperatury komory w trybie „standby” do momentu otwarcia pokrywy |
| 22. | Gwarantowana temperatura przy maksymalnej prędkości obrotowej nie wyższa niż 4oC |
| 23. | Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz |
| 24. | Funkcja szybkiego, wstępnego ochładzania komory wirowania oraz uzyskiwania maksymalnej dokładności temperatury wewnątrz wirnika |
| 25. | Wyposażona w system szybkiegootwierania i zamykania pokrywy wirnika |
| 26. | Możliwość słodzenia komory od temperatury pokojowej do 4oC w czasie nie dłuższym niż 15 minut |
| 27. | Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą |
| 28. | Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego |
| 29. | Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory |
| 30. | Wyposażona w : Wirnik stałokątowy z pokrywą nie przepuszczającą aerozoli zamykającą się po ¼ obrotu, pokryty PTFE, mieszczący co najmniej 30 probówek o pojemności 1,5/2 ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 20 817 x g (14 000rpm). Rotor wraz z pokrywą oraz adapterami można sterylizować w autoklawie (120C, 20min). |
| 31. | Wyposażona w: Wirnik wychylny z dwoma wieszakami na płytki mikrotitracyjne, płytki do PCR lub głębokodołkowe oraz pokrywą. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 2 204 x g (4 680rpm). |

Pkt.3

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1. | Siła wirowania rcf w zakresie 1 - 21300 x g |
| 2. | Prędkość w zakresie 100-15060 rpm |
| 3. | Maksymalny pobór mocy 290W |
| 4. | Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej 15 sekund |
| 5. | Czas zatrzymania rotora 15 sekund |
| 6. | Dostępne 2 rotory z anodyzowanego aluminium w tym na 24 probówki 1,5/2 ml oraz na 32 probówki do PCR lub 4 paski po 8 probówek do PCR |
| 7. | Możliwość wirowana 24 probówek 1,5/2ml |
| 8. | Możliwość ustawienia czasu w zakresie 10s-9h 59min, możliwość pracy bez ograniczenia czasowego |
| 9. | Głośność poniżej 56 dB(A) |
| 10. | Waga urządzania bez wirnika 13 kg |
| 11. | Wysokość wirówki z otwartą pokrywą 44 cm |
| 12. | Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) 24 x 35 x 22 cm |
| 13. | Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania bez konieczności ciągłego wciskania przycisku z możliwością ustawienia prędkości |
| 14. | Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz |
| 15. | Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą |
| 16. | 10 szybkości przyspieszania i hamowania |
| 17. | Dostępne 3 przyciski do szybkiego programowania |
| 18. | Możliwość ustawienia odliczania czasu od momentu startu lub od osiągnięcia zadanej prędkości |
| 19. | Możliwość ustawienia opóźnienia rozpoczęcia wirowania |
| 20. | Możliwość ustawienia alarmu o różnej głośności po zakończeniu wirowania |
| 21. | Możliwość włączenia blokady zmiany ustawień wybranego programu |
| 22. | Funkcja odliczania czasu od momentu zakończenia wirowania |
| 23. | Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania w celu zapobiegania nagrzewaniu się próbek z możliwością wyłączenia tej funkcji |
| 24. | Sterowanie za pomocą łatwej w czyszczeniu klawiatury membranowej |
| 25. | W zestawie rotor aerozoloszczelny na 24 probówki 1,5/2 ml |
| 26. | Wirówka posiada certyfikat CE/deklarację zgodności oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych |

Pkt.4

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1. | Siła wirowania rcf nie mniejsza niż 14100 x g |
| 2. | Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie nie mniejszym niż 800-14500 , ze skokiem 100 rpm |
| 3. | Pobór mocy maksymalnie 85W |
| 4. | Hałas podczas pracy nie przekraczający 52dB(A) |
| 5. | Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej nie dłuższy niż 13 sekund |
| 6. | Czas zatrzymania rotora nie dłuższy niż 12 sekund |
| 7. | Możliwość instalacji 2 rotorów |
| 8. | Możliwość ustawienia czasu w zakresie nie mnieszym niż 15s-99min z funkcją pracy ciągłej |
| 9. | Waga urządznia bez wirnika nie większa niz 3,7 kg |
| 10. | Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 25cm |
| 11. | Bezobsługowy napęd |
| 12. | Gniazdo wirnika wykonane z metalu |
| 13. | Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) nie większe niż 23 x 24 x 13 cm |
| 14. | Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania |
| 15. | Wirówka posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych |
| 16. | Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz (bez konieczności stosowania dodatkowego zasilacza) |
| 17. | Możliwośc ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf |
| 18. | Możlwość wirowania bez ograniczenia czasowego |
| 19. | Wirniki i ich pokrywy odporne na działanie związków chemicznych |
| 20. | Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania |
| 21. | Wirówka wyposażona w rotor umożliwiający wirowanie 12 probówek o pojemności 1,5/2mL; możliwość zastosowania adapterów, które pozwolą na wirowanie probówek 0,5mL, 0,4 ml i probówek PCR 0,2mL o maksymalne średnicy 6mm |
| 22. | Obsługa wyłącznie za pomocą klawiatury membranowej |

Pkt.5,6,7 Parametry wymagane

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1. | Urządzenie do mieszania i termostatowania próbek z możliwością wymiany bloków grzejnych, dostosowane do probówek oraz płytek w zakresie od 5µl do 50ml. |
| 2. | Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny |
| 3. | Regulacja temperatury pracy w zakresie nie gorszym niż od 1°C do 100°C |
| 4. | Zakres termostatowania nie gorszy niż od 15°C poniżej temperatury pomieszczenia do temp. maksymalnej 100°C |
| 5. | Zakres szybkości mieszania 300 – 3000 rpm (w zależności od użytych bloków grzejnych) |
| 6. | Dokładność utrzymywania temperatury nie gorsza niż ±0,5°C między 20°C a 45°C, oraz ±1°C <20°C i >45°C |
| 7. | Prędkość ogrzewania nie mniejsza jak 6°C/min |
| 8. | Prędkość schładzania nie mniejsza jak 2,5°C/min między 100°C a temp. pomieszczenia |
| 9. | Programowalny interwał czasowy minimalnie od 15 sek. do 99:30 godz., możliwość pracy ciągłej |
| 10. | Możliwość zaprogramowania nie mniej niż 20 programów z regulacją temperatury oraz mieszania |
| 11. | 5 przycisków wyboru wcześniej zdefiniowanych programów |
| 12. | Orbita mieszania min 3 mm |
| 13. | Wymiary nie większe niż (szer. x gł. x wys.) 20,6 x 30,4 x 13,6 cm |
| 14. | Waga nie większa niż 6,3 kg |
| 15. | Możliwość wyboru bloku z minimum 11 różnych bloków wymiennych |
| 16. | Szybka wymiana bloku poprzez naciśnięcie dźwigni, bez potrzeby użycia narzędzi |
| 17. | Automatyczne rozpoznanie bloku i wyświetlanie maksymalnej liczby obrotów |
| 18. | Możliwość mieszania z przerwami |
| 19. | Oddzielny przycisk „Short” do krótkiego mieszania na panelu urządzenia |
| 20. | Zużycie energii max. 200W |
| 21. | Port USB |
| 22. | Możliwość użycia pokrywy antykondensacyjnej „ThermoTop” zapewniającej homogenny rozkład temperatury, chroniącej próbki przed parowaniem oraz osadzaniem się skroplonej pary wodnej na pokrywce i ściance probówki. |
| 23. | W zestawie bloki grzejne na probówki stożkowodenne 1,5 ml oraz probówki 2 ml |

Pkt.8 Parametry wymagane

Zestaw 3 pipet automatycznych zmiennoobjętościowych o zakresach (0,5-10 μl, 10-100 μl, 100-1000 μl)

Pipeta 0,5-10 μl:

- Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

- Autoklawowalna w całości

- Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

- Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym

- Możliwość rekalibracji

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 8%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 μl nie większy niż 2,5%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 1,5%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1%,

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 5%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1 μl nie większy niż 1,8%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 0,8%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 0,4%

- Waga pipety nie większa niż 80g

- Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

- Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki

- sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego

- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – szary pośredni

- 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma

konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę

przez osoby prawo i leworęczne

- dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych

- w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem

- w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655

Pipeta 10-100 μl

- Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

- Autoklawowalna w całości

- Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

- Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron

- Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym

- Możliwość rekalibracji

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 3%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 1%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,8%,

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1,0%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 0,3%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,2%

- Waga pipety nie większa niż 80g

- Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

- Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki

- sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego

- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty

- 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

- dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych

- w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem

- w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655

Pipeta 100-1000 μl

- Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

- Autoklawowalne w całości

- Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

- Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym

- Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron

- Możliwość rekalibracji

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 3%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 1%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,6%,

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,6%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 0,2%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,2%

- Waga pipety nie większa niż 80g

- Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

- Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki

- sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego

- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – niebieski

- 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

- dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych

- w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem

- w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655

Pkt.9 Parametry wymagane

Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,1-2,5 μl

- Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

- Autoklawowalna w całości

- Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

- Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym

- Możliwość rekalibracji

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,1 μl nie większy niż 48%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,25 μl nie większy niż 12%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1,25 μl nie większy niż 2,5%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 μl nie większy niż 1,4%,

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,1 μl nie większy niż 12%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,25 μl nie większy niż 6%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1,25 μl nie większy niż 1,5%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 μl nie większy niż 0,7%

- Waga pipety nie większa niż 80g

- Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

- Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki

- sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego

- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – ciemnoszary

- 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

- dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych

- w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem

- w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655

Pkt.10 Parametry wymagane

Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 20-200 μl

- Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

- Autoklawowalna w całości

- Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

- Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym

- Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron

- Możliwość rekalibracji

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 2,5%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 1%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 200 μl nie większy niż 0,6%,

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 0,7%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,3%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 200 μl nie większy niż 0,2%

- Waga pipety nie większa niż 80g

- Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

- Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki

- sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego

- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty

- 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

- dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych

- w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem

- w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655

Pkt. 11 Parametry wymagane

Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5-5 ml

- Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

- Autoklawowalne w całości

- Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

- Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym

- Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron

- Możliwość rekalibracji

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 ml nie większy niż 2,4%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 ml nie większy niż 1,2%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,6%,

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 ml nie większy niż 0,6%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 ml nie większy niż 0,25%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,15%

- Waga pipety nie większa niż 98 g

- Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – fioletowy

- Próbka końcówek dołączona do opakowania - końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem

- 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

- dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych

- w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655

Pkt. 12 Parametry wymagane

Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 1-10 ml

- Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

- Autoklawowalne w całości

- Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

- Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym

- Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron

- Możliwość rekalibracji

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 ml nie większy niż 3%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,8%,

- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 ml nie większy niż 0,6%,

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1 ml nie większy niż 0,6%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,2%

- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 ml nie większy niż 0,15%

- Waga pipety nie większa niż 113 g

- Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – turkusowy

- Próbka końcówek dołączona do opakowania - końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie ertyfikatem

- 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

- dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych

- w połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655

Pkt. 13 Parametry wymagane

Statyw karuzelowy

na 6 pipet, kompatybilny z pipetami Eppendorf Research i Reference

Pkt. 14 Parametry wymagane

Pipeta elektroniczna jednokanałowa o zmiennym zakresie objętości od 5-100µl

- Osobny przycisk do zrzucania końcówek

- Ustawianie objętości elektroniczne

- Wyposażona w adapter do ładowania

- Odzielne gniazdo ładowania umozliwiające pracę także w trakcie ładowania

- Styki do ładowania umozliwiające ładowanie pipety za pośrednictwem statywu do ładowania

- Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki

- Intuicyjny, kolorowy wyświetlacz ze wszystkimi parametrami, bez potrzeby menu podrzędnego

- Barwny kod na przycisku pipety (żółty) ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki

- Wypychacz nowej generacji, który po wypchnięciu końcówki automatycznie powraca w położenie początkowe

- Uruchamianie stanu „uśpienia” po 5minutach nieużywania pipety

- Wybór funkcji możliwy za pomocą pokrętła

- Dostępne następujące funkcje: automatyczne dozowanie, dozowanie, pipetowanie, pipetowanie z mieszaniem oraz ręczne pipetowanie

- Możliwość zatrzymania tłoka w każdym momencie

- Możliwość ustawienia min. 8 poziomów prędkości

- Regulacja pipety do cieczy o różnych gęstościach

- Możliwość sterylizacji w autoklawie 121o C, 20 min dolnej części pipety

- Do wyboru min. 9 języków menu

- Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach

- Waga pipety wraz z akumulatorem nie większa niż 160g

- Pipeta musi posiadać certyfikat CE

- Dostępna instrukcja obsługi w języku polskim.

- Dokładność pipetowania +/-:

- max błąd systematyczny dla objętości 10 μL 2%=0,2 μL, max błąd przypadkowy 1%=0,1 μL,

- max błąd systematyczny dla objętości 50 μL

1%=0,5 μL, max błąd przypadkowy 0,3%=0,15 μL,

-max błąd systematyczny dla objętości 100 μL

- 0,8%=0,8 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=0,2 μL

- Producent wytwarzający również końcówki do pipet, co daje największą gwarancję dokładności i spasowania. W połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655

Pkt.15 Parametry wymagane

Pipeta elektroniczna jednokanałowa o zmiennym zakresie objętości od 50-1000µl

- Osobny przycisk do zrzucania końcówek

- Ustawianie objętości elektroniczne

- Wyposażona w adapter do ładowania

- Odzielne gniazdo ładowania umozliwiające pracę także w trakcie ładowania

- Styki do ładowania umozliwiające ładowanie pipety za pośrednictwem statywu do ładowania

- Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki

- Intuicyjny, kolorowy wyświetlacz ze wszystkimi parametrami, bez potrzeby menu podrzędnego

- Barwny kod na przycisku pipety (niebieski) ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki

- Wypychacz nowej generacji, który po wypchnięciu końcówki automatycznie powraca w położenie początkowe

- Uruchamianie stanu „uśpienia” po 5minutach nieużywania pipety

- Wybór funkcji możliwy za pomocą pokrętła

- Dostępne następujące funkcje: automatyczne dozowanie, dozowanie, pipetowanie, pipetowanie z mieszaniem oraz ręczne pipetowanie

- Możliwość zatrzymania tłoka w każdym momencie

- Możliwość ustawienia min. 8 poziomów prędkości

- Regulacja pipety do cieczy o różnych gęstościach

- Możliwość sterylizacji w autoklawie 121o C, 20 min dolnej części pipety

- Do wyboru min. 9 języków menu

- Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach

- Waga pipety wraz z akumulatorem nie większa niż 160g

- Pipeta musi posiadać certyfikat CE

- Dostępna instrukcja obsługi w języku polskim.

- Dokładność pipetowania +/-:

- - max błąd systematyczny dla objętości 100 μL 3%=3 μL, max błąd przypadkowy 0,6%=0,6 μL,

- - max błąd systematyczny dla objętości 500 μL

- 1%=5 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=1 μL,

- -max błąd systematyczny dla objętości 1000 μL

- 0,6%=6 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=2 μL

- Producent wytwarzający również końcówki do pipet, co daje największą gwarancję dokładności i spasowania. W połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655

Pkt.16 Parametry wymagane

Dozownik elektroniczny z adapterem oraz statywem do ładowania wraz z końcówkami

- Dozownik elektroniczny

- Idealny do lepkich roztworów lub cieczy o wysokiej prężności par

- Bezkontaminacyjne dozowanie na zasadzie bezpośredniego wypierania

- Zakres objętości min. od 1 μL do 50 mL

- Osobny przycisk do zrzucania końcówek

- Automatyczne wykrywanie końcówki z pojawieniem się na wyświetlaczu informacji o jej pojemności

- Wybór funkcji możliwy za pomocą pokrętła

- Dostępne funkcje: automatyczne dozowanie, dozowanie cieczy, pipetowanie

- Możliwość ustawienia min. 8 poziomów prędkości

- Możliwość ustawienia prędkości pobierania i dozowania

- Możliwość przeprowadzenia do 100 kroków dozowania bez ponownego pobierania cieczy

- Wyposażony w ładowarkę

- Akumulator litowo-jonowy

- Styki do ładowania umozliwiające ładowanie pipety za pośrednictwem statywu do ładowania

- Możliwość pracy także w trakcie ładowania

- Dzięki modułowi „sleep”, urządzenie oszczędza baterię kiedy nie jest używane i włącza się ponownie po jego poruszeniu

- Wbudowany chip RFID przechowuje wszystkie najważniejsze parametry dozownika, takie jak: numer seryjny, objętość dozowania, ustawienia fabryczne i in.

- Do wyboru 9 języków obsługi urządzenia

- Musi posiadać Deklarację Zgodności CE

- Waga nie powinna być większa niż 190g

- dla końcówek 0,1mL , przyrostu 0,1 μL,

- objętości 10 μL: błąd systematyczny ±1,6%, błąd przypadkowy max 2,5%;

- objętości 50 μL: błąd systematyczny ±1%, błąd przypadkowy max 1,5%;

- objętości 100 μL: błąd systematyczny ±1%, błąd przypadkowy max 0,5%

- dla końcówek 0,2mL; przyrostu 0,2 μL;

- objętości 20 μL: błąd systematyczny ±1,3%, błąd przypadkowy max 1,5%;

- objętości 100 μL: błąd systematyczny ±1%, błąd przypadkowy max 1%;

- objętości 200 μL: błąd systematyczny ±1%, błąd przypadkowy max 0,5%

- dla końcówek 0,5mL , przyrostu 0,5 μL,

- objętości 50 μL: błąd systematyczny ±0,9%, błąd przypadkowy max 0,8%;

- objętości 250 μL: błąd systematyczny ±0,9%, błąd przypadkowy max 0,5%;

- objętości 500 μL: błąd systematyczny ±0,9%, błąd przypadkowy max 0,3%

- dla końcówek 1mL , przyrostu 1 μL,

- objętości 100 μL: błąd systematyczny ±0,9%, błąd przypadkowy max 0,55%;

- objętości 500 μL: błąd systematyczny ±0,6%, błąd przypadkowy max 0,3%;

- objętości 1000 μL: błąd systematyczny ±0,6%, błąd przypadkowy max 0,2%

- - dla końcówek 2,5mL , przyrostu 2,5 μL,

- objętości 250 μL: błąd systematyczny ±0,8%, błąd przypadkowy max 0,45%;

- objętości 500 μL: błąd systematyczny ±0,5%, błąd przypadkowy max 0,3%;

- objętości 1000 μL: błąd systematyczny ±0,5%, błąd przypadkowy max 0,15%

- dla końcówek 5mL , przyrostu 5 μL,

- objętości 500 μL: błąd systematyczny ±0,8%, błąd przypadkowy max 0,35%;

- objętości 1000 μL: błąd systematyczny ±0,5%, błąd przypadkowy max 0,25%;

- objętości 5000 μL: błąd systematyczny ±0,5%, błąd przypadkowy max 0,15%;

- - dla końcówek 10mL , przyrostu 10 µl,

- objętości 1 mL: błąd systematyczny ±0,5%, błąd przypadkowy max 0,25%;

- objętości 5 mL: błąd systematyczny ±0,4%, błąd przypadkowy max 0,25%;

- objętości 10 mL: błąd systematyczny ±0,4%, błąd przypadkowy max 0,15%;

- - dla końcówek 25mL , przyrostu 25 µl,

- objętości 2,5 mL: błąd systematyczny ±0,3%, błąd przypadkowy max 0,35%;

- objętości 12,5 mL: błąd systematyczny ±0,3%, błąd przypadkowy max 0,25%;

- objętości 25 mL: błąd systematyczny ±0,3%, błąd przypadkowy max 0,15%;

- - dla końcówek 50mL , przyrostu 50 µl,

- objętości 5 mL: błąd systematyczny ±0,3%, błąd przypadkowy max 0,5%;

- objętości 25 mL: błąd systematyczny ±0,3%, błąd przypadkowy max 0,2% ;

- objętości 50 mL: błąd systematyczny ±0,3%, błąd przypadkowy max 0,15%;

Sprzęt fabrycznie nowy.

Gwarancja producenta na sprzęt nie mniej niż 24 miesiące, dla pipet automatycznych nie mniej niż 36 miesięcy.

Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Pipety ze świadectwem kalibracji PCA

Instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej