FORMULARZ Asortymentowo-cenowy

Do zapytania ofertowego nr WSZ-EP-24/ZO/2015

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na dostawę  Defibrylatora   dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

- Oferujemy  Defibrylator

Za cenę………………………………………………………………………………….. ..złotych /netto/

+ ...........................................................................................................................złotych / podatek VAT/  RAZEM: ..........................................................................................................................  złotych /brutto/

słownie ............................................................................................................................. złotych /brutto/

2. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest sprawne i  kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia

3. Wykonawca oświadcza, że urządzenie jest wyrobem medycznym w myśl Ustawy z dnia 20 maja

o wyrobach medycznych

4. Wykonawca oświadcza, że urządzenie objęte przedmiotem umowy spełnia wymagania

techniczne określone w treści zapytania ofertowego lub równoważne.

5. Wykonawca oświadcza, że urządzenie objęte przedmiotem umowy posiada aktualne

dokumenty  dopuszczające do obrotu na rynku polskim.

6.  Wykonawca oświadcza, że urządzenie jest fabrycznie nowe i nie było używane przed dniem

dostawy.

7.   Wykonawca udziela na oferowany przedmiot ………………………… miesięcy gwarancji.

8. Warunki realizacji zamówienia zostały opisane w zapytaniu ofertowym nr WSZ-EP-24/ZO/2015

wraz z  załącznikami 1,3, z którymi wykonawca zapoznał się i zaakceptował je w całości.

9. Ponadto do oferty dołączono: (wypełnić o ile dotyczy)

1/……………………………………………………………….

2/……………………………………………………………….

10.Oferta została złożona na.......... ponumerowanych i podpisanych stronach.

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

..........................................

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji 2015)  …………………………………………

| Defibrylator - 1 szt. |
| --- |
| LP | PARAMETRY | PARAMETRY WYMAGANE | OŚWIADCZENIE SPEŁNIENIA PARAMETRU ( tak/nie) |
| 1. | Zasilanie akumulatorowo - sieciowe |  |  |
| 2. | Zintegrowany zasilacz umożliwiający ciągłą pracę aparatu z sieci prądu zmiennego 230 V/ 50 Hz |  |  |
| 3. | Wymienny akumulator, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na ekranie defibrylatora |  |  |
| 4. | Czas monitorowania z zasilanie akumulatorowego min. 90 |  |  |
| 5. | Zasilanie całkowicie naładowanego akumulatora pozwalające na minimum 60 defibrylacji z max energią |  |  |
| 6. | Waga aparatu w pełnej gotowości do interwencji z akumulatorem poniżej 8 kg |  |  |
| 7. | Kabel EKG 3- żyłowy umożliwiający monitorowanie 6 odprowadzeń EKG jednocześnie ( I, II, III, aVr, Avl, aVf). Możliwość monitorowania odprowadzenia przedsercowego (V) po podłączeniu kabla EKG 5-cio żyłowego. |  |  |
| 8. | Ekran monitora typu TFT, przekątna ekranu min. 6,5” |  |  |
| 9. | Wskaźnik częstości akcji serca co najmniej 30 do 300 u/min. |  |  |
| 10. | Regulowane wzmocnienie sygnału EKG w zakresie 0,25/0, 5/1, 0/2, 0/4, 0 |  |  |
| 11. | Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali EKG z ostatnich co najmniej 6 godzin monitorowania |  |  |
| 12. | Archiwizacja ostatnich minimum 1000 zdarzeń wraz z datą i czasem wystąpienia z możliwością wydruku zapisu opóźnionego, podsumowań zdarzeń, trendów, wyników testu z archiwum zapisanego na karcie SD. |  |  |
| 13. | Wbudowane alarmy dźwiękowe i wzrokowe, z podziałem na alarmy niskiego, średniego i wysokiego priorytetu. |  |  |
| 14. | Możliwość natychmiastowo wyłączenia wszystkich alarmów za pomocą jednego przycisku/ ikony |  |  |
| 15. | Tryb pauzy dla funkcji alarmu umożliwiający chwilowe wyłączenie alarmów na min. 120 sekund z automatycznym wznowieniem alarmów po czasie. |  |  |
| 16. | Wbudowane alarmy częstości rytmu serca z regulacją granic występowania |  |  |
| 17. | Codzienny autotest bez udziału użytkownika w trybie pracy akumulatorowej oraz zasilania zewnętrznego 230 V |  |  |
| 18. | Tryb pracy- ręczny i półautomatyczny |  |  |
| 19. | Niskoenergetyczna dwufazowa fala defibrylacyjna |  |  |
| 20. | Czas ładowania do energii 300J nie dłuższy niż 7 sekund na zasilaniu sieciowym, czas ładowania do energii 300 J nie dłuższy niż 10 sekund na zasilaniu bateryjnym |  |  |
| 21. | Zakres regulacji energii minimum od 1J do 300 J, minimum 19 poziomów energii do defibrylacji zewnętrznej/ kardiowersji |  |  |
| 22. | Pełne sterowanie funkcjami aparatu ( wybór energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu) za pomocą elementów regulacyjnych na płycie czołowej |  |  |
| 23. | Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci zintegrowane |  |  |
| 24. | Defibrylacja synchroniczna- kardiowersja i asynchroniczna. Możliwość kardiowersji z łyżek stałych |  |  |
| 25. | Rejestrator termiczny, szerokość papieru min. 50 mm drukujący: EKG, BPM, data, godzina, szybkość papieru, dostarczona energia defibrylacji, alarmy, dane personalna pacjenta, etc. |  |  |
| 26. | Możliwość wydruku minimum 15s krzywej EKG z wykorzystaniem minimum 4s sygnału z pamięci urządzenia |  |  |
| 27. | Wydruk automatyczny, na zlecenie ręczne oraz w sytuacji alarmowej |  |  |
| 28. | Funkcja stymulacji zewnętrznej |  |  |
| 29. | Pomiar SpO2 - w wyposażeniu czujnik SpO2 dla dorosłych w technologii Nellcor |  |  |
| 30. | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP i etCO2 |  |  |
| 31. | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat |  |  |
| 32. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia |  |  |
| 33. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej |  |  |
| 34. | Okres gwarancyjny min. 24 miesiące |  |  |
| 35. | Deklaracje CE |  |  |

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |