| Defibrylator - 1 szt. |
| --- |
| LP | PARAMETRY | PARAMETRY WYMAGANE |  |
| 1. | Zasilanie akumulatorowo - sieciowe | tak |  |
| 2. | Zintegrowany zasilacz umożliwiający ciągłą pracę aparatu z sieci prądu zmiennego 230 V/ 50 Hz | tak |  |
| 3. | Wymienny akumulator, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na ekranie defibrylatora | tak |  |
| 4. | Czas monitorowania z zasilanie akumulatorowego min. 90 | tak |  |
| 5. | Zasilanie całkowicie naładowanego akumulatora pozwalające na minimum 60 defibrylacji z max energią | tak |  |
| 6. | Waga aparatu w pełnej gotowości do interwencji z akumulatorem poniżej 8 kg | tak |  |
| 7. | Kabel EKG 3- żyłowy umożliwiający monitorowanie 6 odprowadzeń EKG jednocześnie ( I, II, III, aVr, Avl, aVf). Możliwość monitorowania odprowadzenia przedsercowego (V) po podłączeniu kabla EKG 5-cio żyłowego. | tak |  |
| 8. | Ekran monitora typu TFT, przekątna ekranu min. 6,5” | tak |  |
| 9. | Wskaźnik częstości akcji serca co najmniej 30 do 300 u/min. | tak |  |
| 10. | Regulowane wzmocnienie sygnału EKG w zakresie 0,25/0, 5/1, 0/2, 0/4, 0 | tak |  |
| 11. | Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali EKG z ostatnich co najmniej 6 godzin monitorowania | tak |  |
| 12. | Archiwizacja ostatnich minimum 1000 zdarzeń wraz z datą i czasem wystąpienia z możliwością wydruku zapisu opóźnionego, podsumowań zdarzeń, trendów, wyników testu z archiwum zapisanego na karcie SD. | tak |  |
| 13. | Wbudowane alarmy dźwiękowe i wzrokowe, z podziałem na alarmy niskiego, średniego i wysokiego priorytetu. | tak |  |
| 14. | Możliwość natychmiastowo wyłączenia wszystkich alarmów za pomocą jednego przycisku/ ikony | tak |  |
| 15. | Tryb pauzy dla funkcji alarmu umożliwiający chwilowe wyłączenie alarmów na min. 120 sekund z automatycznym wznowieniem alarmów po czasie. | tak |  |
| 16. | Wbudowane alarmy częstości rytmu serca z regulacją granic występowania | tak |  |
| 17. | Codzienny autotest bez udziału użytkownika w trybie pracy akumulatorowej oraz zasilania zewnętrznego 230 V | tak |  |
| 18. | Tryb pracy- ręczny i półautomatyczny | tak |  |
| 19. | Niskoenergetyczna dwufazowa fala defibrylacyjna | tak |  |
| 20. | Czas ładowania do energii 300J nie dłuższy niż 7 sekund na zasilaniu sieciowym, czas ładowania do energii 300 J nie dłuższy niż 10 sekund na zasilaniu bateryjnym | tak |  |
| 21. | Zakres regulacji energii minimum od 1J do 300 J, minimum 19 poziomów energii do defibrylacji zewnętrznej/ kardiowersji | tak |  |
| 22. | Pełne sterowanie funkcjami aparatu ( wybór energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu) za pomocą elementów regulacyjnych na płycie czołowej | tak |  |
| 23. | Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci zintegrowane | tak |  |
| 24. | Defibrylacja synchroniczna- kardiowersja i asynchroniczna. Możliwość kardiowersji z łyżek stałych | tak |  |
| 25. | Rejestrator termiczny, szerokość papieru min. 50 mm drukujący: EKG, BPM, data, godzina, szybkość papieru, dostarczona energia defibrylacji, alarmy, dane personalna pacjenta, etc. | tak |  |
| 26. | Możliwość wydruku minimum 15s krzywej EKG z wykorzystaniem minimum 4s sygnału z pamięci urządzenia | tak |  |
| 27. | Wydruk automatyczny, na zlecenie ręczne oraz w sytuacji alarmowej | tak |  |
| 28. | Funkcja stymulacji zewnętrznej | tak |  |
| 29. | Pomiar SpO2 - w wyposażeniu czujnik SpO2 dla dorosłych w technologii Nellcor | tak |  |
| 30. | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP i etCO2 | tak |  |
| 31. | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak |  |
| 32. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | tak |  |
| 33. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej | tak |  |
| 34. | Okres gwarancyjny min. 24 miesiące | tak |  |
| 35. | Deklaracje CE | tak |  |