System do badania EMG, przewodnictwa nerwowego 
potencjałów wywołanych (w tym poznawczych) ze stymulatorami światłowodowymi – 4 kanały

| Opis |
| --- |
| 1. Konstrukcja mechaniczno-elektryczna: |
| Przewoźna z możliwością blokowania kół |
| wózek z półką na klawiaturę i mysz PC, półką na drukarkę |
| c) zasilacz sieciowy 220V/230V 50 Hz z odpowiednią ilością gniazd izolowanych galwanicznie do połączenia wszystkich urządzeń systemu (bariera izolacyjna) |
| d) modułowa budowa aparatu (jednostka centralna PC, moduł potencjałów wywołanych, moduł stymulacji itd.) |
| e) wszystkie moduły aparatu połączone poprzez złącza USB (bez dodatkowych przejściówek, interfejsów, adaptorów) bezpośrednio do koncentratora USB. Koncentrator USB musi zawierać wbudowany zasilacz, włącznik oraz system minimum 2 diod informacyjnych wskazujących włączenie koncentratora oraz transmisję danych. |
| f) możliwość synchronizacji aparatu ze stymulatorami zewnętrznymi innych firm poprzez sygnał TTL. |
| 2. System komputerowy: |
| procesor Pentium klasy min. I5 3.0 GHz |
| pamięć RAM min: 8GB |
| dysk twardy: macierz typu mirroring 2 dyski po 1T (w celu zabezpieczenia przed utrata danych) |
| Zasilacz min. 700W |
| napęd DVD-R/W dual |
| monitor multimedialny min. 24” TFT |
| drukarka laserowa |
| system operacyjny min. Windows 7 Professional 64-bitowy |
| oprogramowanie MS Office PL do tworzenia raportów i opisów badań |
| 3. Narzędzia sterowania i obsługi: |
| mysz |
| przewodowy panel zdalnego sterowania podłączany przy pomocy złącza USB z możliwością odłączenia przewodu i komunikacji przy pomocy Bluetooth. Wbudowany odbiornik/nadajnik Bluetooth w klawiaturze. Wbudowana dioda informująca o włączeniu klawiatury oraz druga dioda informująca o komunikacji poprzez Bluetooth. |
| c) przewodowy panel zdalnego sterowania z następującymi klawiszami funkcyjnymi: włączenie/wyłączenie stymulacji pojedynczej włączenie/wyłączenie stymulacji ciągłej włączenie/wyłączenie akwizycji włączenie/wyłączenie podglądu włączenie/wyłączenie pomiaru impedancji wybór aktywnego okna na ekranie zmian natężenia bodźca zmiana czasu trwania bodźca zmiana podstawy czasu zmian czułości regulacja głośności włączenie/wyłączenie dźwięku programowalne klawisze funkcyjne: minimum 4 wybór krzywej wybór aktywnego markera i zmiana jego pozycji za pomocą pokrętła |
| d) klawiatura PC |
| e) sterownik nożny z minimum 3 klawiszami podłączony przy pomocy złącza USB z możliwością programowania funkcji klawiszy. |
| 4. Głowica wejściowa 4-kanałowa ze wzmacniaczami EMG/NCV/EP podłączana przy pomocy złącza USB. Podłączenie głowicy do koncentratora głównego za pomocą złącza USB (bez dodatkowych przejściówek, interfejsów, adaptorów)Głowica musi zawierać wbudowane gniazdo we/wy sygnału TTL. Rozszerzenie do 8 kanałów poprzez zakup dodatkowej głowicy 4-kanałowej. Głowica musi zawierać: 4 gniazda typu DIN (po jednym dla każdego kanału), 8 gniazd typu TP (po 2 dla każdego kanału), 2 gniazda uziemienia oraz gniazdo wejścia/wyjścia TTL. Głowica musi mieć wbudowaną diodę informująca o włączeniu głowicy, transmisji danych, wyłączeniu głowicy (kodowanie np: kolorami) |
| 5. Stymulator prądowy o stałej wydajności podłączony przy pomocy złącza USB. Podłączenie stymulatora do koncentratora głównego za pomocą złącza USB (bez dodatkowych przejściówek, interfejsów, adaptorów). Wbudowana dioda informująca o włączeniu stymulatora. |
| rękojeść stymulacyjna podłączana przy pomocy złącza USB z następującymi funkcjami: regulacją natężenia bodźca włączeniem/wyłączeniem stymulacji włączeniem/wyłączeniem akwizycji zmiana polaryzacji poprzez wciśnięcie klawisza wbudowane 2 diody wskazujące o wyborze elektrody dodatniej |
| PODSTAWOWE PARAMETRY SYSTEMU EMG/NCV/EP |
| 1. Przedwzmacniacz EMG/NCV/EP: |
| a) impedancja wejściowa: min - 200MW |
| b) poziom szumów przy zwartym wejściu: ≤ 0.5mV RMS |
| c) współczynnik tłumienia sygnałów synfazowych CMRR min. 100dB |
| d) zakres sygnałów wejściowych: 20uV - 50mV |
| e) czułość: 0,05uV/działkę - 50mV/działkę |
| f) podstawa czasu: 0,1 ms / działkę – 2 s / działkę |
| 2. Wzmacniacz EMG/NCV/EP |
| a) filtr górnoprzepustowy – zakres min. 0,02Hz – 3000Hz |
| b) filtr dolnoprzepustowy – zakres min. 10Hz – 10kHz |
| c) filtr pasmowy 50Hz przeciwzakłóceniowy |
| d) rozdzielczość przetwarzania A/C: 16 bit |
| e) częstotliwość próbkowania do 160 KHz |
| f) filtr sieciowy z opcja harmonicznych: 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 Hz |
| 3. Stymulator elektryczny ze stałą wydajnością: |
| a) zakres natężenia: min. 0,1 – 100mA |
| b) zakres częstości bodźca: min 0.01 – 1000Hz |
| c) czas trwania impulsu stymulującego min.: 100us – 50000us |
| d) kształt bodźca stymulującego: -prostokąt -trapez -sinusoida |
| 4. Stymulator wzrokowy z wbudowanymi 4 gniazdami do podłączenie stymulatorów światłowodowych długopisowych, gniazdem VGA do podłączenia monitora, gniazdem do podłączenia gogli. Podłączenie modułu potencjałów wywołanych do koncentratora głównego za pomocą złącza USB (bez dodatkowych przejściówek, interfejsów, adaptorów) |
| a) monitor 17” LCD oraz gogle diodowe (kolor czerwony) |
| b) bodziec stymulujący: szachownica pola, pasy pionowe i poziome , definiowany kształt przez użytkownika, dowolne obrazy w formacie JPG |
| c) podanie bodźca: pełny ekran, lewa/prawa połowa ekranu, ćwiartki ekranu, pole centralne |
| d) częstotliwość stymulacji min. 0,1-5Hz |
| e)częstotliwośc stymulacji dla stymulatora diodowego: 0,01-100Hz |
| f)czas trwania bodźca stymulującego: 0,05 – 1500 ms |
| g)kolory stymulacji dla stymulatorów światłowodowych długopisowych: czerwony, zielony, niebieski, biały. |
| 5. Stymulator słuchowy |
| rodzaj bodźca klik ton |
| Poziom stymulacji: 0-132dB SPL |
| czas trwania bodźca przy stymulacji tonalnej min. 0,025 – 90ms |
| częstotliwość klików min. 0,01 – 100Hz |
| czas trwania klików min. 50 - 90000ms |
| słuchawki audiologiczne |
| PROGRAMY I FUNKCJE OPROGRAMOWANIA |
| 1 | Przewodnictwo nerwowe: - przewodnictwo czuciowe - przewodnictwo ruchowe - fala F - przewodnictwo segmentalne (inching) | Tak Tak Tak Tak Tak |
| 2 | EMG: czynność spontaniczna i wysiłek z automatycznym wyliczaniem parametrów analiza pojedynczej jednostki ruchowej (SMUP) tabelowe zestawienie wyników badań programów EMG pojedyncze włókno moduł QEMG makro EMG | Tak Tak Tak Tak Tak Tak |
| 3 | Odruch H | Tak |
| 4 | Odruch mrugania (Blink Reflex) | Tak |
| 5 | Stymulacja powtarzalna z możliwością programowania dowolnych sekwencji stymulacji. | Tak |
| 6 | Test Drżenia | Tak |
| 7 | Współczulne odpowiedzi skórne (SSR) | Tak |
| 8 | Somatosensoryczne potencjały wywołane | Tak |
| 9 | Generator raportów – generowanie raportu bezpośrednio w programie MS Word | Tak |
| 10 | Funkcja porównywania wyników badania z dwóch wykonywanych stron (prawa, lewa) | Tak |
| 11 | Przykładowe wartości norm | Tak |
| 12 | Potencjały wzrokowe | Tak |
| 13 | Potencjały słuchowe | Tak |
| 14 | Potencjały późnolatencyjne np: P300, P600 | Tak |
| 15 | Program umożliwiający rejestrację wyników stymulacji magnetycznej. | Tak |
| 16 | Definiowanie własnych testów | Tak |
| 17 | Oprogramowanie diagnostyczne (przewodnictwo nerwowe, EMG, potencjały wywołane) oraz wszystkie inne moduły oprogramowania w języku polskim (menu, okna konfiguracji, opisy, odnośniki). | Tak |
| Dodatkowe funkcje oprogramowania do wykonywania badań. |
| -obowiązkowo dostępne typy baz danych: MDB, Microsoft Serwer SQL, MySql serwer; -powrót do ustawień fabrycznych aparatu poprzez wybór funkcji w menu -zapisywanie konfiguracji oprogramowania w pliku z możliwością późniejszego odtworzenia konfiguracji -automatyczne tworzenie plików logowania przy każdym uruchomieniu oprogramowania do EMG/EP celem ewentualnego wysłania do serwisu w przypadku problemów technicznych; -karta pacjenta z możliwością definiowania własnych pól; -karta pacjenta z bazą standardowych diagnoz według wytycznych unijnych (wybór diagnozy z listy); -tworzenie własnych szablonów raportów w formacie RTF oraz DOC; -funkcja usuwania artefaktów na krzywej w odpowiedziach czuciowych; -automatyczne obliczanie prędkości fali F -funkcja automatycznego wzrostu impulsu stymulującego; -analiza widmowa wybranych przez Użytkownika krzywych; -filtracja krzywych po ich zarejestrowaniu (analiza off-line) – na ekranie krzywa pierwotna i krzywa po zastosowaniu filtra; -eksport danych do formatu XML; -odtwarzanie dowolnych krzywych z dźwiękiem i eksport do formatu WAV; -obliczanie wartości średniej, sumy oraz różnicy dla wybranych krzywych oraz ich fragmentów; -tworzenie własnych protokołów badań przy użyciu wbudowanej funkcji makr; -analiza statystyczna w wybranych badaniach; -możliwość rozszerzenia o moduł EOG -dodatkowa licencja pełnej wersji oprogramowania (do rejestracji i odczytu) na dowolną ilość stanowisk. |
| Certyfikat CE | Tak |
| Informacje dodatkowe i szkolenia: |  |
| Szkolenia Użytkowników (dowolna ilość osób) w zakresie obsługi aparatu : minimum 3 spotkania | Tak |