Załącznik numer 8  do SIWZ

Zakres robót budowlanych i innych  do wykonania przez i na koszt Wykonawcy, w pomieszczeniach: B 177, B 178, B179, B180. Numeracja pomieszczeń jak w załączniku nr 8.2.

- Transport tomografu do miejsca przeznaczenia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego ul. Szpitalna 45, budynek B lewa strona I piętro, pracownia tomografii komputerowej.

- Wykonanie obliczeń nośności stropu. Zamawiający nie posiada dokumentacji konstrukcyjnej powykonawczej.

- Zabezpieczenie stropu w poziomie pierwszego piętra na czas transportu oraz w lokalizacji /pracowni tomografu komputerowego/ jeśli to będzie wymagalne z obliczeń nośności stropu. Po montażu tomografu Zamawiający wymaga minimalne obciążenia użytkowe stropu w poziomie I piętra określone w PN-82/B-02003, tj.: 150 kg/m2

- Wprowadzenie i montaż tomografu.

- Wykonanie niezbędnych prac umożliwiających montaż, uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu do użytkowania pracowni tomografu.

- Roboty do wykonania:

  - demontaż okna i podokiennika. Po wprowadzeniu tomografu odtworzenie podokiennika, montaż okna z wykonaniem izolacji na zewnątrz oraz malowanie wewnątrz i zewnątrz ściany .

  - malowanie pomieszczeń pracowni,

  - w pracowni tomografu / nr B 179/ wymiana wykładziny na  zgrzewaną PCV antyelektrostatyczna z wywiniętym na ścianę cokołem 10 cm z atestem do obiektów służby zdrowia,

  - inne np. wynikające z kontroli sanepidu i innych instytucji

- Prace modyfikacyjne w zakresie robót elektrycznych  itp. zgodnie z potrzebami i wymogami zaoferowanego sprzętu.

- Dokumentacja, ekspertyzy, uzgodnienia, opinie, badania, obliczenia, pomiary, decyzje oraz roboty budowlane, które będą wymagalne do transportu, zamontowania, odbioru, uruchomienia i przekazania pomieszczeń pracowni do użytkowania Zamawiającemu.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej użytkownikowi w formie papierowej i elektronicznej.

- Odbiór prac nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego.

Pomieszczenia pracowni tomografu komputerowego są wyposażone:

- Osłony stałe przed promieniowaniem rentgenowskim. Załącznik nr 8.1

- Wentylację mechaniczną. Załącznik nr 8.2

- Klimatyzatory split:

  - pomieszczenie tomografu  nr B 179: 1szt typ S18AHP LG, 1szt typ UVNH426LLAD UVNH42GLLA2 LG

  - sterownia nr B177 – 1 szt typ RAS-25YH4 HITACHI

  - pomieszczenie komputera nr B178 – 1 szt typ RAS-50YH4 moc 5kW HITACHI

- Instalację elektryczną. Załącznik nr 8.3, 8.4, 8.5.

- Instalację gazów medycznych z punktami poboru:

  - pomieszczenie tomografu nr B 179 wyposażone w punkty poboru: 2szt tlenu, 1szt podtlenku azotu, 1szt sprężone powietrze, 1szt próżnia, 1 szt odciąg gazów

  - pomieszczenie przygotowania pacjenta nr B180: 2szt tlenu, 1szt podtlenku azotu, 1szt sprężone powietrze, 1szt próżnia, 1 szt odciąg gazów

- Pomieszczenie przygotowania pacjenta jest wyposażone w umywalkę.

- Pomieszczenia pracowni tomografii komputerowej oraz pomieszczenia przyległe wyposażone są w sieć komputerową oraz telefoniczną.

- Fragment rysunku stropu konstrukcji /dokumentacja projektowa z 1986r/. Załącznik nr 8.6