Załącznik numer 3.1.1 do SIWZ 51/2015

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 1

Pozycja 1

Procesor tkankowy karuzelowy

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji 2015)  …………………………………………

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesor umożliwiający przeprowadzenie w jednym cyklu 240 kasetek jednorazowo | TAK |  |
|  | Ilość stacji parafinowych - 3 | TAK |  |
|  | Ilość stacji odczynnikowych - 9 | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w dwa koszyki o pojemności 120 standartowych kasetek każdy | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania 10 niezależnych programów | TAK |  |
|  | Program weekendowy z opóźnieniem 7 dni | TAK |  |
|  | Wbudowany system zabezpieczający przed utratą preparatów w wyniku braku zasilania elektrycznego | TAK |  |
|  | Możliwość wyjęcia preparatów podczas zaniku zasilania elektrycznego | TAK |  |
|  | Pojemniki wyposażone w rączkę wykonane, z tworzywa, odpornego na odczynniki stosowane w procesie, o pojemności 1,8 litra | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system kontroli emisji oparów (wyciąg z filtrem) | TAK |  |
|  | System zapobiegający mieszaniu się odczynników: koszyk na kasetki z rotacją w pojemniku nad poziomem odczynnika przez 60 sekund ze zmianą kierunku obrotu co 15 sekund | TAK |  |
|  | Blokada klawiatury przed przypadkową zmianą parametrów | TAK |  |
|  | Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa (oznakowany na czerwono) zatrzymujący całkowicie urządzenie | TAK |  |
|  | Programowany czas infiltracji od 1 minuty do 99 godzin 59 minut | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed włożeniem koszyczka z preparatami do pojemników z zastygniętą parafiną | TAK |  |
|  | Panel kontrolny wyposażony w wyświetlacz LCD, na bieżąco wyświetlający parametry procesu | TAK |  |
|  | urządzenie wyposażone w system programowania stacji parafinowych z panelu sterowania urządzenia | TAK |  |
|  | System zabezpieczający przed przypadkowym umieszczeniem kasetek z materiałem histopatologicznym w stacji z zastygniętą parafiną | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 1

Pozycja 2                                                                                                                                                                Załącznik 3.1.2 do SIWZ 51/2015

Mikrotom rotacyjny z zestawem żyletek

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji 2015 …………………………………………………………..…

| L.p | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie kompletne, gotowe do pracy. Wyposażone w uchwyt na nożyki jednorazowe, oraz uchwyt na kasetki z preparatem. | Tak |  |
| 2 | Mikrotom elektromechaniczny (półautomatyczny) umożliwiający cięcie ręczne przy użyciu koła zamachowego, oraz automatyczne podprowadzenie głowicy z preparatem do nożyka. | Tak |  |
| 3 | Przysów głowicy za pomocą napędu elektromechanicznego sterowanego przez układ mikroprocesorowy. | Tak |  |
| 4 | Precyzyjne i stabilne mocowanie kasetki z preparatem do głowicy mikrotomu. | Tak |  |
| 5 | Całkowity wysuw poziomy głowicy mikrotomu 28 mm. | Tak |  |
| 6 | Zakres pionowy ruchu głowicy mikrotomu 72 mm. | Tak |  |
| 7 | Możliwość obrotu preparatu (bloczka) w uchwycie o 3600 | Tak |  |
| 8 | Mocowanie preparatu w uchwycie z możliwością precyzyjnej regulacji w płaszczyźnie X i Y o kąt 80 | Tak |  |
| 9 | Możliwość pracy w dwóch trybach: cięcia i trymowania. | Tak |  |
| 10 | Możliwość dowolnego przełączania pomiędzy ustawieniami cięcia i trymowania. | Tak |  |
| 11 | Cięcie w zakresie od 0,5 do 100µm | Tak |  |
| 12 | Cięcie nastawiane w zakresach: - 0,5 do 2 µm skok co 0,5 µm - 2 do 10 µm skok co 1 µm - 10 do 20 µm skok co 2 µm - 20 do 30 µm skok co 5 µm - 30 do 40 µm skok co 10 µm - 40 do 100 µm skok co 20 µm | Tak |  |
| 13 | Trymowanie w zakresie do 5 do 500 µm | Tak |  |
| 14 | Trymowanie nastawiane w zakresach: -5 do 10 µm skok co 5 µm -10 do 100 µm skok co 10 µm -100 do 200 µm skok co 20 µm -200 do 500 µm skok co 50 µm | Tak |  |
| 15 | Funkcja retrakcji podczas ruchu powrotnego głowicy mikrotomu (40 µm) z możliwością jej wyłączenia | Tak |  |
| 16 | Baza (uchwyt) do cięcia, przystosowany do zamontowania nożyków jednorazowych. Mocowanie precyzyjne i stabilne. | Tak |  |
| 17 | Baza (uchwyt) na nożyki jednorazowe posiadająca możliwość nastawy kąta nachylenia w zakresie od 00 do 100 | Tak |  |
| 18 | Osłona na ostrze nożyka | Tak |  |
| 19 | Wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie parametrów i funkcji po naciśnięciu odpowiednich klawiszy z panelu sterującego, takich jak ilość cięć, grubość cięcia, grubość trymowania, pozycja cięcia | Tak |  |
| 20 | Panel sterujący z możliwością wyjęcia z obudowy mikrotomu | Tak |  |
| 21 | Blokada koła zamachowego w dowolnej pozycji | Tak |  |
| 22 | Tacka na akcesoria mikrotomu | Tak |  |
| 23 | Funkcja szybkiego przywrócenia pozycji próbki względem noża np.: po wymianie nożyka jednorazowego. | Tak |  |
| 24 | 41 x 52 x 28 cm (szerokość x głębokość x wysokość) Zamawiający dopuszcza tolerancje w rozmiarze +- 2 cm | Tak |  |
| 25 | Możliwość rozbudowy o system transportu skrawków po torze wodnym do podświetlanej łaźni wodnej, system chłodzenia preparatu na głowicy mikrotomu, lupę. | Tak |  |
| 26 | Nożyki mikrotomowe o kącie ostrzenia 34o (50 szt.) | Tak |  |
| 24 | Środek do czyszczenia mikrotomu, pojemność min. 100 ml | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet  1

Pozycja 3                                                                                                                                                                Załącznik 3.1.3 do SIWZ 51/2015

###### Zatapiarka parafinowa

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji 2015) ………………………………………………………….

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zatapiarka parafinowa (stacja do zatapiania) z trzema elementami: dystrybutor parafiny, urządzenie grzewcze, urządzenie chłodzące, o budowie modułowej z elementami rozdzielnymi | Tak |  |
| 2. | Pojemność pojemnika na parafinę 5 litrów | Tak |  |
| 3. | Moduł dozownika wyposażony w dwa duże podgrzewane pojemniki o pojemności 2,2 litra, zamykane przesuwnymi pokrywkami z niezależną regulacją temperatury dla każdego z nich, mogące pomieścić 190 kasetek i 400 wanienek | Tak |  |
| 4. | Mikroprocesorowe sterowanie wyświetlaczem LCD, oraz wyświetlanie na bieżąco wszystkich parametrów pracy: nastawy i wskazania temperatur, czas, itp. | Tak |  |
| 5. | Podgrzewane stanowisko na 6 pincet z regulacją temperatury ( zakres temperatury 60/75°C) Możliwość wybory z 3 wielkości penset. | Tak |  |
| 6. | Dozownik parafiny wyposażony w regulację przepływu, uruchomiany ręcznie lub za pomocą przycisku nożnego | Tak |  |
| 7. | Moduł dozownika wyposażony w duży zimny punkt do wstępnego ustawienia próbki mogący pomieścić jedną dużą kasetkę typu Mega o temperaturze ok. 0˚C. | Tak |  |
| 8. | Moduł dozownika wyposażony w szkło powiększające i oświetlenie obszaru roboczego | Tak |  |
| 9. | Wbudowany timer włączający i wyłączający urządzenie o dowolnie zaprogramowanych godzinach w cyklu tygodniowym | Tak |  |
| 10. | Zakres regulacji płyty chłodzącej od 0˚C do -12˚C | Tak |  |
| 11. | Płyta chłodząca mogąca pomieścić do 60 kasetek | Tak |  |
| 12. | Wymiary urządzenia 650 x 595 x 432 mm Zamawiający dopuszcza tolerancje w wymiarach +-40 mm Wymiary płyty chłodzącej: 375 x 307 mm, Zamawiający dopuszcza tolerancje w wymiarach +-40 mm Wymiary modułu chłodzącego wraz z płytą chłodzącą: 620 x 340 x 405 mm +-40 mm Zamawiający dopuszcza tolerancje w wymiarach +-40 mm | Tak |  |
| 13. | Zakres regulacji wszystkich elementów podgrzewanych w zakresie od 40°C do 70°C | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet  2                                                                                                                                                              Załącznik 3.2 do SIWZ 51/2015

###### Mikroskop optyczny

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji 2015) ………………………………………………………….

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Baza mikroskopu |
| 1. | Mikroskop z optyką w systemie korekcji do nieskończoności, | Tak |  |
| 2. | do badań w jasnym polu w świetle przechodzącym | Tak |  |
| II. Ergonomiczny statyw |
| 1. | z ogniskowaniem ostrości preparatu poprzez ruch uchwytu rewolwerowego z obiektywami, | Tak |  |
| 2. | z wbudowanym uchwytem rewolwerowym na co najmniej 5 obiektywów z wbudowanym miejscem na wsuwkę dla analizatora do badań w świetle spolaryzowanym, | Tak |  |
| 3. | z wbudowanym miejscem na obrotowy polaryzator | Tak |  |
| 4. | z nisko położonymi pokrętłami regulacji siły światła i przesuwu preparatów | Tak |  |
| 5. | z współosiową śrubą do ustawiania ostrości makro/ mikro o minimalnej działce odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr. | Tak |  |
| 6. | z wbudowaną regulacją siły nacisku dla śruby makro | Tak |  |
| 7. | z wbudowanym układem blokady wysokości obiektywów na wybranej wysokości (płaszczyźnie ostrości), umożliwiającym powrót do poprzedniej pozycji po wymianie preparatów | Tak |  |
| 8. | z wbudowaną regulowaną przesłoną polową oświetlenia | Tak |  |
| III. | Wbudowany oświetlacz diodowy, wg systemu Kohlera z możliwością zakodowania oświetlenia dla każdego obiektywu | Tak |  |
| IV. | Wbudowany przełącznik stałej mocy oświetlenia do zastosowania w mikrofotografii. | Tak |  |
| V. | Kondensor Abbego o aperturze numerycznej co najmniej N.A. 0,9, z ruchomą soczewką czołową, przystosowany do pracy z obiektywami o powiększeniu od 1,25x do 100x, z regulowaną przesłoną aperturową, z miejscem na wsuwkę z filtrem | Tak |  |
| VI. | Stolik mechaniczny, nisko wbudowany na wysokości nie większej niż 128mm od powierzchni stołu, bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej, o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty, z prawo stronnym pokrętłem przesuwu preparatów dla osi x, y z regulacją siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu co najmniej 76x52mm. Ergonomiczne gumowe nakładki na pokrętła stolika. | Tak |  |
| VII. | Nasadka obserwacyjna: Ergonomiczna nasadka dwuokularowa z mechanizmem ustawiania wysokości w zakresie min.0 - 45mm, przesuwu przód/tył w zakresie min. 0 - 55mm oraz pochylenia w zakresie min. -3 - 27 stopni. | Tak |  |
| VIII. | Okulary z osłonkami gumowymi powiększenie 10x, numer pola min. 22. | Tak |  |
| IX. | Obiektywy o długości optycznej 45 mm, | Tak |  |
| 1. | klasa plan fluorytowa, powiększenie 4x , apertura numeryczna 0,13, odległość robocza 17mm | Tak |  |
| 2. | klasa plan fluorytowa, powiększenie 10x , apertura numeryczna 0,3, odległość robocza 10mm | Tak |  |
| 3. | klasa plan fluorytowa, powiększenie 20x , apertura numeryczna 0,5, odległość robocza 2.1mm | Tak |  |
| 4. | klasa plan fluorytowa, powiększenie 40x , apertura numeryczna 0,75, odległość robocza 0,51mm | Tak |  |
| 5. | klasa plan achromat, powiększenie 60x , apertura numeryczna 0,8, odległość robocza 0,2 mm | Tak |  |
| X. | Wyposażenie uzupełniające: kabel zasilający, pokrowiec ochronny | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |