Załącznik numer 7 do SIWZ

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Tomograf komputerowy spiralny min. 32 warstwowy

Pełna nazwa urządzenia, typ model: …………………………………………………………………………………..……………………………………….

Producent: ……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

Kraj: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Uwaga:

- Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są warunkami granicznymi

- Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

- Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

- Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| L.p. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Tomograf nowy wyprodukowany w 2014 roku, nieużywany, nie rekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania | TAK |  | Bez oceny |
|  | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający uzyskanie min. 32 warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor | TAK |  | Bez oceny |
|  | Aparat TK umożliwiający wykonanie pełnego zakresu badań klinicznych obejmującego: - badania głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowymi i dynamicznymi badaniami narządów tych obszarów anatomicznych, -akwizycję submilimetrową niewielkich struktur anatomicznych | TAK |  | Bez oceny |
|  | Certyfikaty i świadectwa dla tomografu komputerowego: - deklaracja zgodności dla oferowanego typu tomografu, - zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oferowanego typu tomografu | TAK |  | Bez oceny |
| GANTRY i STÓŁ |
|  | Średnica otworu gantry [cm] | ≥ 70 |  | Bez oceny |
|  | Sterowanie pochyleniem gantry z konsoli operatorskiej, z prawej i lewej strony gantry, automatycznie z programu badań | TAK |  | Bez oceny |
|  | Maksymalne obciążenie stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania ± 0,25mm | ≥ 200 kg |  | Bez oceny |
|  | Wyposażenie stołu w min.: - materac, - podpórka pod głowę, - podpórka pod głowę z regulacją kata pochylenia, - podpórka pod kolana, - pasy unieruchamiające - podpórka pod głowę i ręce | TAK |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny zakres przesuwu stołu, bez elementów metalowych, umożliwiający skanowanie [cm] | ≥ 160 cm |  | Bez oceny |
| GENERATOR I LAMPA RTG |
|  | Maksymalna moc generatora [kW]. | ≥ 50 |  | Bez oceny |
|  | Zakres napięć anody, możliwych do zastosowania w protokołach badań [kV] | ≥ 80-130 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny prąd anody, możliwy do zastosowania w protokołach badań [mA] | ≥ 340 |  | Bez oceny |
|  | Modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym, jednocześnie w osiach x,y,z. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Rzeczywista pojemność cieplna anody [MHU] | ≥ 6 |  | Bez oceny |
|  | Liczba ognisk lampy rtg | ≥ 2 |  | Bez oceny |
|  | Szybkość chłodzenia anody lampy rtg [kHU/min] | ≥800 |  | Bez oceny |
|  | Automatyczny wybór ognisk | TAK |  | Bez oceny |
| SYSTEM SKANOWANIA |
|  | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg – detektor. | ≤0,6 s |  | Bez oceny |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej –[mm] | ≤0,625 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny zakres badania przy ciągłym skanie spiralnym, bez przerwy na chłodzenie lampy (akwizycja z maksymalną liczbą warstw) [cm] | ≥150 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna długość topogramu [cm] | ≥150 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny zakres zmian wartość współczynnika pitch przy akwizycji min. 32 warstwowej | ≥(0,5 -1,3) |  | Bez oceny |
|  | Maksymalne, diagnostyczne pole obrazowania FOV [cm] | ≥50 |  | Bez oceny |
|  | Matryca rekonstrukcyjna | Min. 512x512 |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość wysokokontrastowa (przestrzenna) w płaszczyźnie x,y, mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 cm w punkcie 2% charakterystyki MTF.[pl/cm] | ≥ 15 |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość niskokontrastowa wizualna, przy różnicy gęstości 3 HU, określona dla najkrótszego skanu pełnego zmierzona na fantomie CATHPAN o średnicy 20 cm, dla napięcia ≥ 110 kV, dla warstwy 10 mm [mm] | ≤ 5 |  | Bez oceny |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 [obrazy/s]. | ≥15 |  | Bez oceny |
|  | Metoda rekonstrukcji iteracyjnej z wielokrotnym przetwarzaniem w obszarze danych surowych (RAW) i w obszarze obrazu, umożliwiająca redukcję dawki o co najmniej 50% w relacji do standardowej metody FBP, potwierdzona klinicznie. Chodzi o metody iteracyjne o nazwach w zależności od producenta VEO, SAFIRE itd. | TAK opisać metodę i załączyć stosowny certyfikat niezależnej organizacji potwierdzający przydatność i wymagany poziom redukcji dawki |  | Bez oceny |
|  | Akwizycja dwuenergetyczna umożliwiająca uzyskanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej objętości dla dwóch różnych energii promieniowania | TAK |  | Bez oceny |
| KONSOLA OPERATORSKA |
|  | Stanowisko operatorskie - konsola akwizycyjna dwumonitorowa. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ["] | ≥ 19 " |  | Bez oceny |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512), wyrażona liczbą obrazów. | ≥ 200000 |  | Bez oceny |
|  | Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  | Bez oceny |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem | TAK |  | Bez oceny |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Query/ Retrieve - Storage Commitment - Worklist | TAK |  | Bez oceny |
| OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  | Bez oceny |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | TAK |  | Bez oceny |
|  | VRT (Volume Rendering Techique) | TAK |  | Bez oceny |
|  | MPR (również skośne i krzywoliniowe z danych zbieranych przy dowolnym kącie gantry) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Prezentacje cine | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, analiza skanu dynamicznego). | TAK |  | Bez oceny |
|  | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych , z możliwością ich projektowania i zapamiętywania | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do perfuzji mózgu | TAK |  | Bez oceny |
| KONSOLE LEKARSKIE |
|  | Serwer postprocessingowy umożliwiający jednoczesną pracę dla 3 użytkowników opisujących badania lub dostawa 3 autonomicznych stacji lekarskich. Minimalne parametry serwera: - liczba procesorów: min. 2 - pamięć RAM: min. 48 GB - wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 - pojemność macierzy: min. 1.2 TB - redundantne zasilanie typu Hot-plug - chłodzenie zestawem wentylatorów redundantnych - napęd optyczny: DVD RW | TAK |  | Bez oceny |
|  | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi - Send / Receive - Basic Print - Query / Retrieve - Storage Commitment | TAK |  | Bez oceny |
| OPROGRAMOWANIE i WYPOSAŻENIE KONSOLI LEKARSKICH (identyczne wyposażenie dla każdej konsoli, o ile nie jest sprecyzowane inaczej) |
|  | Stanowisko lekarskie trzymonitorowe, działające niezależnie od konsoli operatora. Stanowisko wyposażone w komputer PC, 2 kolorowe monitory diagnostyczne min. 24”, 1 monitor opisowy (19”) | TAK, 3 konsole lekarskie |  | Bez oceny |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  | Bez oceny |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | TAK |  | Bez oceny |
|  | VRT (Volume Rendering Techique) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Rekonstrukcje MPR (również skośne i krzywoliniowe) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Prezentacje cine | TAK |  | Bez oceny |
|  | Elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wizualizacji badań: CT, MR, PET, 2D USG, RTG. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Funkcjonalność 3D, 4D dla obrazów w standardzie DICOM 3.0 CT oraz MR | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów monoenergetycznych o ściśle określonej energii (wybór ze skokiem max. 1keV z zakresu min. 80 - 130keV) pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość jednoczesnego wyświetlenia na monitorze prezentacji typu VRT wraz z przekrojami tak, aby zmiana położenia kursora na jednym z obrazów powodowała wskazanie punktu na innych obrazach | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji trójwymiarowej układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zaawansowane oprogramowanie do oceny obwodowej struktury naczyniowej, umożliwiające co najmniej: rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, światła naczynia i automatyczne wyznaczanie stopnia stenozy – jednoczesny dostęp dla minimum jednego użytkownika | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do kolonoskopii TK, umożliwiające w pełni swobodne poruszanie się w obrębie jelita, umożliwiające jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych w punkcie powyżej - jednoczesny dostęp dla minimum jednego użytkownika | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do automatycznej detekcji polipów w obrębie jelita zintegrowane z oprogramowaniem do kolonoskopii - jednoczesny dostęp dla minimum jednego użytkownika | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji i prezentacji w 3D zmian w narządach miąższowych, w tym w wątrobie oraz węzłach chłonnych wraz z automatycznym pomiarem parametrów zgodnie z RECIST 1.1, WHO i CHOI - jednoczesny dostęp dla minimum jednego użytkownika | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do wykonywania badań porównawczych TK zmian ogniskowych z synchronizacją przestrzenną badania aktualnego z poprzednim - jednoczesny dostęp dla minimum jednego użytkownika | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość jednoczesnego porównania min. 4 zestawów danych TK tego samego pacjenta (np. badania w różnych fazach lub badań z różnych okresów czasu) z synchronizacją przestrzenną oraz możliwością powiązania i oceny zmian tych samych obszarów anatomicznych- jednoczesny dostęp dla minimum jednego użytkownika | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość załadowania i porównania co najmniej 8 zestawów danych tego samego pacjenta z automatyczną synchronizacją przestrzenną oraz możliwością powiązania i oceny zmian tych samych obszarów anatomicznych w czasie - jednoczesny dostęp dla minimum jednego użytkownika | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do oceny zmian guzkowych w miąższu płuc i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, oceną dynamiki wielkości zmian - jednoczesny dostęp dla minimum jednego użytkownika | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczna detekcja zmian guzkowych w miąższu płuc i przyopłucnowych typu CAD - jednoczesny dostęp dla minimum jednego użytkownika | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pakiet oprogramowania do wykrywania zatorowości płucnej | TAK |  | Bez oceny |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
|  | Zestaw fantomów serwisowych do kalibracji i kontroli jakości obrazowania | TAK |  | Bez oceny |
|  | Instrukcja obsługi aparatu TK oraz instrukcje obsługi urządzeń wyposażenia- w języku polskim | TAK Dostarczyć wraz z dostawą |  | Bez oceny |
|  | Moc podłączeniowa [kVA] | Podać |  | Bez oceny |
|  | Ilość ciepła emitowana do pomieszczenia badań w trakcie skanowania [kW] | Podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres temperatur pracy systemu [stopnie] | Podać |  | Bez oceny |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia– zawarte w cenie oferty | TAK |  | Bez oceny |
|  | Minimalny zakres prac adaptacyjnych: wykonanie nowej tablicy zasilającej tomograf, dostosowanie kanałów podłogowych, naprawa i uzupełnienie wykładziny w miejscu instalacji aparatu | TAK |  | Bez oceny |
|  | Sprzętowa i programowa integracja posiadanej przez Zamawiającego strzykawki automatycznej ze skanerem KT | TAK |  | Bez oceny |
| SZKOLENIA |
|  | Szkolenia w miejscu instalacji dla min 3 lekarzy radiologów i min. 5 techników: I – e szkolenie w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od zakończenia instalacji , w wymiarze 4 dni x 7 godzin II - e szkolenie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w wymiarze 4 dni x 7 godzin | TAK |  | Bez oceny |
| GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie części oferowanego tomografu komputerowego ( w tym lampę) min. 24 miesiące | TAK Podać |  | 24 miesiące – 0 pkt Najdłuższy czas gwarancji liczony w miesiącach – 20 pkt Pozostałe wartości gwarancji proporcjonalnie |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | TAK Podać |  | Bez oceny |
|  | Min. 10 - letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych dla TK oraz min. 5 – letni dla pozostałych urządzeń i stanowisk pracy zaoferowanych w zestawie | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego aparatu przeglądy w okresie gwarancji (podać ile ) – zawarte w cenie oferty | Podać |  | Bez oceny |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze : od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy | Max. 6 dni |  | Bez oceny |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia działań w dni robocze :od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy | Max. 24 godzin |  | Bez oceny |
| WYMAGANIA ODNOŚNIE INTEGRACJI TK Z SYSTEMEM HIS ESKULAP |
|  | Podłączenie TK oraz sprzętu pomocniczego (stacje lekarskie, stacja postprocesingowa) do PACS’ a w celu archiwizowania/ odbioru badań | TAK |  | Bez oceny |
|  | Podłączenie TK do serwera Worklisty | TAK |  | Bez oceny |
|  | Dostarczenie wymaganych licencji systemu Eskulap | TAK |  | Bez oceny |
|  | Uwaga! Aktualnie w zakresie obsługi systeyu HIS Eskulap Szpital posiada ważna umowę z firmą Konsultant IT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-371 przy ul. Roman Maya1 Wszystkie koszty związane z integracją tj. instalacja, konfiguracja, niezbędne licencje pokrywa Wykonawca |  |  |  |

______________________

Data i podpis osoby upoważnionej