Nr sprawy: WSZ-EP-7/2017

# Zał. nr 1

# FORMULARZ OFERTY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

# NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 209 000 euro

na  dostawę  sprzętu medycznego dla potrzeb Bloku Ginekologicznego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

- Oferujemy wykonanie zamówienia:

1) za cenę:

PAKIET 1

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Oferowany model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor pacjenta - zgodne z załącznikiem numer 3 do SIWZ | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Monitor zwiotczenia mięśni - zgodne z załącznikiem numer 3 do SIWZ | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

2) termin dostawy:…………………………………………………………………….……..tygodni.

3) termin gwarancji………………………………………………………………………..…..miesięcy

PAKIET 2

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Oferowany model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompy strzykawkowe – zgodne z załącznikiem numer 3 do SIWZ | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

2) termin dostawy:…………………………………………………………………….……..tygodni.

3) termin gwarancji…………………………………………………………………………..miesięcy

PAKIET 3

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Oferowany model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek anestezjologiczny – zgodne z załącznikiem numer 3 do SIWZ | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

2) termin dostawy:…………………………………………………………………….……..tygodni.

3) termin gwarancji…………………………………………………………………………..miesięcy.

PAKIET 4

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Oferowany model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kasetowy ogrzewacz płynów infuzyjnych i krwi – zgodne z załącznikiem numer 3 do SIWZ | 2 szt.. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

2) termin dostawy:…………………………………………………………………….……..tygodni.

3) termin gwarancji………………………………………………………………………..…miesięcy.

PAKIET 5

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Oferowany model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podgrzewacz do płukania jam ciała – zgodne z załącznikiem numer 3 do SIWZ | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

2) termin dostawy:………………………………………………………….…………………....tygodni.

3) termin gwarancji………………………………………………………………………..…...miesięcy.

2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego.

6. Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi.

6.a Następujący zakres zadań zamierzamy zlecić podwykonawcom: /wypełnić o ile dotyczy /.

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8.3, 8.4 i 8.8 siwz, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2 siwz.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

Zał. nr 2

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Koninie,

Ul. Szpitalna 45

62-504 Konin

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę  sprzętu medycznego dla potrzeb Bloku Ginekologicznego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt. 1 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Zał. nr 3

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 1, POZ. NR 1 Monitor pacjenta (fabrycznie nowy, rok produkcji 2016/2017)– 1 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Monitor pacjenta (fabrycznie nowy, rok produkcji 2016/2017) | TAK |  |
|  | Monitor parametrów życiowych pracujący w systemie wymiennych modułów pomiarowych. Moduły przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Możliwość monitorowania wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku i w czasie transportu. | TAK |  |
|  | System zapewniający przenoszenie danych pacjenta z monitora do monitora przez sieć przesyłu danych oraz kartę pamięci lub odpowiedni moduł. | TAK |  |
|  | Monitor mocowany do ściany na uchwycie pozwalającym na płynną regulację położenia monitora. Monitor wyposażony w stację dokującą z multiplikatorem portów ułatwiającą szybkie zdejmowanie i zakładanie kardiomonitora bez odłączania przewodów sieciowych, zasilających i monitorów kopiujących. | TAK |  |
|  | Monitor kompatybilny z posiadanymi przez szpital monitorami serii Infinity Delta. Kompatybilność modułów, przewodów i czujników, możliwość współpracy z jedną centralą pielęgniarską. | TAK |  |
|  | Ekran |  |  |
|  | Kolorowy pojedynczy wbudowany ekran LCD TFT o przekątnej przynajmniej min. 10” | TAK |  |
|  | Komunikacja monitora z użytkownikiem przez system menu w języku polskim. Obsługa monitora przez pokrętło i przyciski wyboru. System pomocy w języku polskim wbudowany w monitor. | TAK |  |
|  | Konfigurowalny ekran, możliwość tworzenia własnych specyficznych konfiguracji. | TAK |  |
|  | Pamięć różnych zestawów konfiguracji ekranu i innych funkcji monitora z łatwym przełączaniem. | TAK |  |
|  | Rejestracja danych |  |  |
|  | Możliwość wyposażenia monitora w rejestrator/drukarkę. | TAK |  |
|  | Możliwość korzystania z laserowych drukarek sieciowych. | TAK |  |
|  | Wewnętrzna pamięć przynajmniej 50 zdarzeń zawierających odcinki wybranych krzywych dynamicznych do późniejszej analizy lub wydruku. Zdarzenia zapisywane ręcznie i automatycznie w czasie alarmów. | TAK |  |
|  | Zasilanie |  |  |
|  | Sieciowe 230V 50 Hz i akumulatorowe. | TAK |  |
|  | Zapewnienie ciągłości monitorowania danych pacjenta przy zasilaniu z wewnętrznego akumulatora przynajmniej 4 godziny. | TAK |  |
|  | Mierzone parametry, moduły pomiarowe |  |  |
|  | EKG |  |  |
|  | W komplecie przewody EKG do podłączenia 3 (z szeregowo umieszczonymi elektrodami) i minimum 5 elektrod | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń z minimum 6 elektrod, w standardowym układzie odprowadzeń kończynowych i przedsercowych. | TAK |  |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG do zliczania częstości akcji serca i do analizy arytmii. Przynajmniej 2 odprowadzenia analizowane jednocześnie. | TAK |  |
|  | Monitorowanie podstawowych arytmii | TAK |  |
|  | Pomiar oddechu |  |  |
|  | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu. | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji (SPO2) |  |  |
|  | Pomiar saturacji | TAK |  |
|  | Pomiar wykorzystujący technologię Nellcor OxiMax. | TAK |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji tętna i krzywa pletyzmograficzna. | TAK |  |
|  | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec. | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia |  |  |
|  | Pomiar na żądanie, automatyczny co określony czas, ciągłe pomiary przez określony czas, staza. | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora przewód i zestaw +mankietów dla dorosłych, 3 różne rozmiary, mankiety pomiarowe bez lateksu. | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury |  |  |
|  | Pomiar temperatury w dwóch kanałach jednocześnie. W komplecie czujnik temperatury powierzchniowy oraz głęboki. | TAK |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia |  |  |
|  | W komplecie akcesoria do pomiaru IBP w dwóch kanałach z przewodami Edwards. | TAK |  |
|  | Inne pomiary |  |  |
|  | Moduł etCO2 do pomiaru w strumieniu głównym. Moduł podłączany bezpośrednio do oferowanego monitora i z niego sterowany w pełni funkcji. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru EEG podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia modułu pomiarowego rzutu minutowego serca metodą ciągłą bez użycia cewnika Swan-Ganza – PiCCO - podłączany bezpośrednio do monitora i sterowany przez monitor w pełni funkcji. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar zwiotczenia mięśni NMT podłączany bezpośrednio do monitora i zniego sterowany w pełni funkcji. Możliwość podłączenia modułów systemu Infinity posiadanych przez szpital. | TAK |  |
|  | Kalkulator dawek leków umożliwiający w łatwy sposób obliczenie np. ilości leku do podania na podstawie masy ciała pacjenta, objętości do podania, szybkości wyrażonej w jednostkach masy (np. µg/kg/min itp.) i szybkości w ml/godz., a także obliczenie szybkości w ml/godz. po wprowadzeniu pozostałych wartości | TAK |  |
|  | Alarmy o różnych poziomach ważności. | TAK |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne na podstawie bieżących wartości parametrów. | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów. | TAK |  |
|  | Trendy |  |  |
|  | Przynajmniej 24 godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów | TAK |  |
|  | Rozdzielczość trendów 1 minuta lub lepsza | TAK |  |
|  | Obsługa całego systemu (centrali i monitorów) w j. polskim. Menu użytkownika w j. polskim. | TAK |  |
|  | PRACA W SIECI |  |  |
|  | Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do „podglądu” innych monitorów i sygnalizacji alarmów występujących w innych monitorach | TAK |  |
|  | Powyższa współpraca wykorzystuje sieci zgodne ze standardem komputerowym Ethernet (IEEE802.3), bez konieczności stosowania dodatkowych elementów: komputerów, specjalizowanych serwerów itp. | TAK |  |
|  | System monitorowania umożliwiający współpracę przewodową z centralą pielęgniarską z możliwością rozbudowy o współpracę bezprzewodową | TAK |  |
|  | W ofercie dostępny informatyczny system zarządzania danymi medycznymi pacjenta, tego samego producenta, z interfejsem w języku polskim. System informatyczny musi umożliwiać trwałą dokumentację bez ograniczenia w czasie, a w szczególności zapisywać dane z oferowanego monitora w kolumnach danych pojawiających się na ekranie komputera co ustawiany czas w zakresie przynajmniej od 15 minut do 4 godzin. System musi umożliwiać zapis trendów wszystkich monitorowanych parametrów bez jakiegokolwiek ograniczenia w czasie. System musi umożliwiać wygodne wstawianie własnych notatek powiązanych z czasem. System musi wyświetlać harmonogramy podawania płynów i leków oraz innych, dowolnych zabiegów pielęgniarskich w postaci kolumn tabel przewijających się na ekranie komputera z ustawionymi odstępami czasowymi, pokazujących czynności do wykonania (jak np. podanie określonego leku o określonej godzinie) i umożliwiających potwierdzenie wykonania tej czynności oraz wstawienie dodatkowych notatek związanych z zabiegiem. | TAK |  |

PAKIET 1, POZ. NR 2 Monitor zwiotczenia mięśni (fabrycznie nowy, rok produkcji 2016/2017)–  5 szt

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

| L | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Monitor zwiotczenia mięśni (fabrycznie nowy, rok produkcji 2016/2017) | TAK |  |
| 1 | Przenośny, łatwy w użyciu monitor przewodnictwa mięśniowo-nerwowego służący do monitorowania działania środków zwiotczających z zastosowaniem akceleromiografii, w trakcie zabiegów operacyjnych, oraz w OIT. | TAK |  |
| 2. | Czujnik 3D, zakładany na kciuk, nie wymagający kalibracji. W komplecie czujnik dla dorosłych. | TAK |  |
| 3. | W ofercie producenta dostępny czujnik zakładany na duży palec stopy i czujnik mocowany na czole nad brwią | TAK |  |
| 4. | Posiada następujące tryby stymulacji: - TOF- seria poczwórna - PTC- liczba potężcowa - Impuls -0.1HZ - DBS 3.3 i 3.2- salwa dwóch impulsów - Stymulacja tężcowa 5s- 50Hz lub 100Hz | TAK |  |
| 5. | Złącze PC RS 232 do transmisji danych | TAK |  |
| 6. | Wbudowany akumulator wystarczający na minimum 1 miesiąc pracy. W komplecie zasilacz sieciowy | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU i INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie 2 dni robocze , czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia | TAK |  |
| 4. | Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu (5 osób) w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |
| 9 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |
| 10 | Wykonawca zapewnia: 1). bezpłatne tzn. w ramach ceny umownej przeglądy techniczne w okresie gwarancji – raz na 12 miesięcy lub zgodnie z zaleceniem producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego ( paszport techniczny na całe zamówienie, dostarczone przez Wykonawcę) i protokołem wykonania przeglądu. Bezpłatny przegląd techniczny zawiera: - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych (materiały i części zamienne oraz eksploatacyjne, zestawy serwisowe /service kit/ itp.), 2) przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu, 3) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |

PAKIET 2 – Pompy strzykawkowe (fabrycznie nowe, rok produkcji 2016/2017)– 3 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Pompy strzykawkowe (fabrycznie nowe, rok produkcji 2016/2017) | TAK |  |
| 1. | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi . | TAK |  |
| 2. | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu | TAK |  |
| 3. | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego | TAK |  |
| 4. | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą | TAK |  |
| 5. | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | TAK |  |
| 6. | Masa pompy ok. 2,5 kg | TAK |  |
| 7. | Pompa zajmująca przestrzeń nie większą niż 5 000 cm3 | TAK |  |
| 8. | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji | TAK |  |
| 9. | Dokładność mechaniczna «±1,0% | TAK |  |
| 10. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8 h przy przepływie 20ml/h | TAK |  |
| 11. | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany | TAK |  |
| 12. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji - zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
| 13. | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
| 14. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK |  |
| 15. | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
| 16. | Możliwa do ustawienia prędkość bolusa 0,1 - 1 200ml/h | TAK |  |
| 17. | Biblioteka Leków zawierająca minimum 100 leków | TAK |  |
| 18. | Czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji | TAK |  |
| 19. | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |
| 20. | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 21. | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | TAK |  |
| 22. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |
| 23. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min - 99:59 godzin | TAK |  |
| 24. | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. | TAK |  |
| 25. | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI ( protokoły dla remifentanylu i propofolu) | TAK |  |
| 26. | Pompa z trybem pracy PCA ( Analgezji sterowanej przez pacjenta) | TAK |  |
| 27. | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45 | TAK |  |
| 28. | Pompa współpracująca z oferowanym systemem do kontroli glikemii (kontrolowanej insulinoterapii). | TAK |  |
| 29. | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | TAK |  |
| 30. | Zużycie energii przez jedną pompę / dzień/ miesiąc/rok: przy założeniu ,że pompa pracuje 12 godzin/dobę nie większe niż 1,80 / 55,8 / 657,00; kWh. | TAK |  |
| 31. | Dodatkowe wyposażenie w program do TCI dla 7 pomp strzykawkowych | TAK |  |
| 32. | Możliwość pracy w trbie PCA zarówno pomp strzykawkowych i objętościowych | TAK |  |
| 33. | Przycisk pacjenta - PCA może być podłączony do pompy lub stacji dokującej . | TAK |  |
| 34. | Możliwość konfiguracji czasu obserwacji terapii metodą PCA | TAK |  |
| 35. | Możliwość konfiguracji czasu blokady (lock out) dla każdego leku indywidualnie w bibliotece leków wprowadzonej do pompy | TAK |  |
| 36. | Możliwość konfiguracji infuzji podstawowej dla każdego leku indywidualnie w bibliotece leków wprowadzonej do pompy. | TAK |  |
| 37. | Wyświetlanie proporcji pomiędzy bolusami pacjenta podanymi i żądanymi w jako stosunek liczb x/x. | TAK |  |
| 38. | Wyświetlanie proporcji pomiędzy bolusami pacjenta podanymi i żądanymi w procentach %. | TAK |  |
| 39. | Wyświetlanie czasu do końca blokady | TAK |  |
| 40. | Możliwość pracy w oparciu o model farmakokinetyczny - stężenie w plazmie i farmakodynamiczny -stężenie w narządzie docelowym. | TAK |  |
| 41. | Możliwość zastosowania Propofolu różnych producentów w stężeniu 0,5%, 1 % i 2%. | TAK |  |
| 42. | Możliwość zmiany stężenia stosowanego Propofolu w trakcie trwania terapii TCI. | TAK |  |
| 43. | Możliwość podania dodatkowego bolusa w trakcie trwania terapii TCI . | TAK |  |
| 44. | Możliwość zastosowania pompy w trakcie badania rezonansem magnetycznym. | TAK |  |
| 45. | W modelu farmakodynamicznego, zastosowanie limitu na poziom leku w plazmie zapobiegający przedawkowaniu. | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU i INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie 2 dni robocze , czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia | TAK |  |
| 4. | Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu (5 osób) w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |
| 9 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |
| 10 | Wykonawca zapewnia: 1). bezpłatne tzn. w ramach ceny umownej przeglądy techniczne w okresie gwarancji – raz na 12 miesięcy lub zgodnie z zaleceniem producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego (paszport techniczny na całe zamówienie, dostarczone przez Wykonawcę) i protokołem wykonania przeglądu. Bezpłatny przegląd techniczny zawiera: - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych (materiały i części zamienne oraz eksploatacyjne, zestawy serwisowe /service kit/ itp.), 2) przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu, 3) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |

PAKIET 3 – Wózek anestezjologiczny  ( fabrycznie nowy, rok produkcji 2016/2017)– 1 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wózek anestezjologiczny ( fabrycznie nowy, rok produkcji 2016/2017) | TAK |  |
| 1. | 2 x pulpit wysuwany z pod blatu z przodu wózka | TAK |  |
| 2. | 8 szuflad (po 4 w 2 kolumnach obok siebie) w tym: - 2 x 1 szuflada głęboka o wysokości. 270 mm (+/-10%) - 2 x1 szuflada średnia o wysokości 170 mm (+/-10%) - 2 x 2 szuflada płytka o wysokości 115 mm (+/-10%) | TAK |  |
| 3. | Szuflady typu skrzynkowego z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej farbami proszkowymi. Każda szuflada na całym obwodzie wyposażona w technologicznie konstruowane gniazda lub szczeliny ( również w elemencie frontowym ) umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych pozwalających na podział wewnętrzny szuflady zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. | TAK |  |
| 4. | Wkłady w komplecie z szufladami. Szuflady osadzone na prowadnicach typu kulowych z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady). | TAK |  |
| 5. | Korpus i fronty szuflad wykonany w całości ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. | TAK |  |
| 6. | Korpus wózka (szafka) wykonany w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi. Wnętrze korpusu szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu; | TAK |  |
| 7. | Fronty szuflad wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową. | TAK |  |
| 8. | Uchwytu do szuflad w kształcie „C” ze stali malowanej proszkowo. | TAK |  |
| 9. | Blat typu CORIAN w kolorze białym nakrapianym z burtami z trzech stron wykonany z materiału drewnopochodnego pokrytego na powierzchni monolityczną płytą na bazie konglomeratu mineralnego z żywic epoksydowych i poliestrowych wypełnieniem mineralnym o wymiarze 1200x 650 mm (+/-10%) | TAK |  |
| 10. | Uchwyt do przetaczania po prawej stronie ze stali malowanej farbą proszkową | TAK |  |
| 11. | Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 125 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych nad kołami z tworzywa lub gumy ; | TAK |  |
| 12. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 13. | Wymiary gabarytowe wózka: ok. 1330 x 710 x 1000 mm (+/-10%) | TAK |  |
| 14. | Wózek dodatkowo wyposażony: w nadstawkę z zestawem dozowników z tworzywa 4 x 4 skrzynki na materiały opatrunkowo zabiegowe na stelażu metalowym | TAK |  |
| 15. | Wymiary wew. skrzynki 128x128x133 mm (+/-10%) | TAK |  |
| 16. | Oferowany wózek - wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1918 z późn. zm.) bez wyposażenia | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU i INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie 2 dni robocze , czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia | TAK |  |
| 4. | Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu (5 osób) w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |
| 9 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |
| 10 | Wykonawca zapewnia: 1). bezpłatne tzn. w ramach ceny umownej przeglądy techniczne w okresie gwarancji – raz na 12 miesięcy lub zgodnie z zaleceniem producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego (paszport techniczny na całe zamówienie, dostarczone przez Wykonawcę) i protokołem wykonania przeglądu. Bezpłatny przegląd techniczny zawiera: - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych (materiały i części zamienne oraz eksploatacyjne, zestawy serwisowe /service kit/ itp.), 2) przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu, 3) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |

PAKIET 4 – Kasetowy ogrzewacz płynów infuzyjnych i krwi ( fabrycznie nowy, rok produkcji 2016/2017)– 2 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Kasetowy ogrzewacz płynów infuzyjnych i krwi ( fabrycznie nowy, rok produkcji 2016/2017) | TAK |  |
| 1 | Urządzenie do przepływowego podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych. | TAK |  |
| 2 | Urządzenie zbudowane z dwóch płyt grzewczych w obudowach. Obie połowy obudowy zamykane za pomocą 2 zatrzaskowych klipsów | TAK |  |
| 3 | Wymiennik temperatury w postaci jednorazowej kasety grzewczej z pułapką powietrzną, filtrem do krwi, portem do podawania leków | TAK |  |
| 4 | Skuteczność ogrzewania płynów przy prędkości przepływu do 300 ml/min. | TAK |  |
| 5 | Kaseta dostępna rozmiarze o pojemności 80ml | TAK |  |
| 6 | Możliwość umocowania za pomocą zintegrowanego uchwytu do stojaków, statywów o różnych średnicach lub specjalnych szyn mocujących. | TAK |  |
| 7 | System zapewniający „suche grzanie” - bez udziału wody lub innych płynów. | TAK |  |
| 8 | Płyn ogrzewany przez 3 niezależne obszary grzewcze | TAK |  |
| 9 | Czas potrzebny do osiągnięcia temperatury płynu 38.50C od temperatury pokojowej max. 40 sek. | TAK |  |
| 10 | Ledowy panel sterujący do komunikacji z użytkownikiem | TAK |  |
| 11 | Masa urządzenia max. 5.2 kg. | TAK |  |
| 12 | Maksymalne wymiary zewnętrzne: 290mm x 278mm x 96mm +/-2% | TAK |  |
| 13 | Urządzenie Klasy 1, uziemione, Typ B, sprzęt odporny na wilgoć – klasa IPX4. | TAK |  |
| 14 | Przystosowany do pracy ciągłej. | TAK |  |
| 15 | Kompatybilność elektormagnetyczna: urządzenie musi spełniać wymagania normy EN60601-1-2, (CISPR 11 - sklasyfikowany jako sprzęt klasy B, Grupy 1) potwierdzone instrukcją obsługi | TAK |  |
| 16 | Kontrola alarmów po każdorazowym podłączeniu do sieci elektrycznej oraz samoczynny test funkcji urządzenia podczas rozpoczęcia ogrzewania sygnalizowany sygnałem akustycznym. | TAK |  |
| 17 | Automatyczny akustyczny i optyczny alarm jeżeli temperatura płynu spadnie poniżej < 36.5° C | TAK |  |
| 18 | Automatyczne wyłączenie grzałki urządzenia, gdy temperatura płynu wyniesie: powyżej 42oC wraz z alarmem dźwiękowym i optycznym. | TAK |  |
| 19 | Ogrzewacz przystosowany do normalnych oraz zwiększonych transfuzji płynów bez ryzyka kontaminacji podawanego płynu | TAK |  |
| 20 | Możliwość ustawienia, regulacji temperatury płynu w zakresie od 37 do 410C. Skok co 0.50C. | TAK |  |
| 21 | Tolerancja w dokładności ustawienia temperatury po jej ustabilizowaniu max. 0.50C. | TAK |  |
| 22 | Wstępnie ustawiona temperatura po uruchomieniu urządzenia: 38.50C | TAK |  |
| 23 | Zewnętrzny interfejs serwisowy dla PC | TAK |  |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU i INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie 2 dni robocze , czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia | TAK |  |
| 4. | Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu (5 osób) w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |
| 9 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |
| 10 | Wykonawca zapewnia: 1). bezpłatne tzn. w ramach ceny umownej przeglądy techniczne w okresie gwarancji – raz na 12 miesięcy lub zgodnie z zaleceniem producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego ( paszport techniczny na całe zamówienie, dostarczone przez Wykonawcę) i protokołem wykonania przeglądu. Bezpłatny przegląd techniczny zawiera: - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych (materiały i części zamienne oraz eksploatacyjne, zestawy serwisowe /service kit/ itp.), 2) przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu, 3) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |

PAKIET 5 – Podgrzewacz do płukania jam ciała ( fabrycznie nowy, rok produkcji 2016/2017)– 2 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Podgrzewacz do płukania jam ciała ( fabrycznie nowy, rok produkcji 2016/2017) | TAK |  |
| 1. | Stojak z misą podgrzewaną | TAK |  |
| 2. | W wyposażeniu dwie miski o poj. 6l (jedna zapasowa) | TAK |  |
| 3. | Regulacja temperatury za pomocą pokrętła | TAK |  |
| 4. | Maksymalna temperatura podgrzewanego płynu do 70˚C | TAK |  |
| 5. | Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami antystatycznymi (wszystkie kółka z blokadą) | TAK |  |
| 6. | Przewód o długości 3mb | TAK |  |
| 7. | Zasilanie – 230V/600W | TAK |  |
| 8. | Stojak ze stałą wysokością | TAK |  |
| 9. | Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) | TAK |  |
| 10. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 11. | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 560x560x1100 mm ( +/- 10 mm) | TAK |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH na wezwanie Zamawiającego) | TAK |  |
| 2. | Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (kopię dokumentu na wezwanie Zamawiającego) | TAK |  |
| 3. | Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób (kopię dokumentu na wezwanie Zamawiającego) | TAK |  |
| 4. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dokumentów na wezwanie Zamawiającego) | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU i INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie 2 dni robocze , czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia | TAK |  |
| 4. | Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu (5 osób) w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |
| 9 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |
| 10 | Wykonawca zapewnia: 1). bezpłatne tzn. w ramach ceny umownej przeglądy techniczne w okresie gwarancji – raz na 12 miesięcy lub zgodnie z zaleceniem producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego (paszport techniczny na całe zamówienie, dostarczone przez Wykonawcę) i protokołem wykonania przeglądu. Bezpłatny przegląd techniczny zawiera: - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych (materiały i części zamienne oraz eksploatacyjne, zestawy serwisowe /service kit/ itp.), 2) przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu, 3) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.”

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

Zał nr 4.

Projekt umowy nr 7/2017

W dniu ............................... r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), zwanej dalej „ustawą” – została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu  sprzęt medyczny dla potrzeb Bloku Ginekologicznego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Koninie.w następującym asortymencie i ilościach:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

……………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca oświadcza, że sprzęt o którym mowa w ust. 1  posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa t.j. certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta i udostępni je na każde żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca wraz ze sprzętem o którym mowa w ust. 1 dostarczy Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuję wynagrodzenie w wysokości ………… zł brutto,- /słownie: ……………… złotych (00/100)/, zgodnie ze złożoną ofertą.

- Płatność nastąpi każdorazowo na podstawie protokołu zużycia po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury VAT. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony ustalają termin realizacji umowy: Maksymalnie…………… tygodni od dnia zawarcia umowy, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym.

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na adres wskazany przez Zamawiającego , na swój koszt  i odpowiedzialność, po wcześniejszym ustaleniu terminu i miejsca dostawy z Zamawiającym.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy w terminie wskazanym 
w § 3ust. 1

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyłącznie sprzęt fabrycznie nowy i wolny od wad.

- Strony z odbioru, uruchomienia i oddania do eksploatacji przedmiotu zamówienia sporządzą protokół odbioru wykonanych prac oraz poprawności działania.

- Protokół odbioru wymieniony w ust. 4 przygotowuje Wykonawca.

- Strony zgodnie ustalają, iż w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona przeszkolenia 
5 osób z personelu Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru.

- Podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury.

§5

OKRES I WARUNKI GWARANCJI

- Wykonawca udziela na przedmiot umowy ………. miesięcy gwarancji i rękojmi. Gwarancją 
i rękojmią objęte są wszystkie elementy składowe urządzeń. Warunki gwarancji określone są w ofercie  Wykonawcy  stanowiącej  integralną część niniejszej  umowy.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu odbioru końcowego.

- Wszelkie koszty związane z naprawami i wszelkimi przeglądami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. Zamawiający w ramach gwarancji nie ponosi kosztów obsługi serwisowej, napraw wszelkich uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji bez względu na przyczynę powstania tych uszkodzeń.

4.  Wykonawca zapewnia:

1) „bezpłatne tzn. w ramach ceny umownej  przeglądy techniczne w okresie gwarancji – raz na 12 miesięcy lub części, jeśli tak stanowią zalecenia producenta - zakończone wpisem do paszportu technicznego ( paszport techniczny na całe zamówienie, dostarczone przez Wykonawcę) i protokołem wykonania przeglądu.

Bezpłatny przegląd techniczny zawiera:

- dojazdy/przejazdy pracowników serwisu

- robociznę

- wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych (materiały i części   zamienne oraz eksploatacyjne, zestawy serwisowe /service kit/ itp.),

2)  przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta zakończony wpisem do paszportu

technicznego i protokołem wykonania przeglądu,

3) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę faksem, telefonicznie, drogą elektroniczną albo pisemnie
o ujawnionych wadach lub usterkach, których usunięcie powinno być dokonane w ramach gwarancji. Dla ww. celu Wykonawca wskazuje następujące numery kontaktowe: fax - ……….…, tel. ……..…..….., mail - ……………. O każdej zmianie w tym zakresie Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

  - Czas reakcji na zgłoszenie 2 dni robocze, czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia. Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy.

  - Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wsparcie techniczne dla sprzętu w zakresie serwisu pogwarancyjnego, dostaw części zamiennych oraz rozbudowy i modernizacji co najmniej przez 10 lat od daty dostawy.

  - Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy

  - Wykonawca zobowiązuje się przy dostawie sprzętu dostarczyć Zamawiającemu wykaz    autoryzowanych serwisów w okresie gwarancji i po jej zakończeniu.

§6

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci kary umowne:

  - za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości  2% wartości brutto opóźnionego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości  brutto danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy brutto.

- Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.

- Dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§7

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku:

      - opóźnienia w dostawie przekraczającej 7 dni,

      - opóźnienia w naprawieniu wad lub usterek w ramach rękojmi lub gwarancji przekraczającej 7 dni,

– w terminie 30 dni od upływu ww. 7-dniowego terminu.

      - rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, albo śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną

      - utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,

      - innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę.

– w terminie 30 dni od daty zaistnienia zdarzeń wymienionych w pkt. 3-5 niniejszej Umowy

- Odstąpienie wymaga uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy obowiązują kary umowne określone 
w § 6.

- Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że nie narusza to obowiązujących przepisów.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.).

- Wszelkie spory w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez gody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.).

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |