Nazwa zadania:  rozbudowa systemu  poczty pneumatycznej o dodatkowe  punkty nadawczo  - odbiorcze zlokalizowane: w Oddziale  Chorób Nerek

(1 piętro, budynek C lewa strona) oraz w  Zakładzie Serologii Transfuzjologicznej (II piętro budynek B, prawa strona) wraz z rurociągiem.

Opis przedmiotu zamówienia:

- Wymagania ogólne

  - Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu poczty pneumatycznej marki Aerocom AC 3000. Rozbudowa instalacji o dodatkowe, nowe punkty nadawczo-odbiorcze, zlokalizowane w Oddziale Chorób Nerek na 2 piętrze w budynku C, strona lewa,  Stację w Oddziale Chorób Nerek  nadawczo-odbiorczą przewidziano do zamontowania na korytarzu, w sąsiedztwie punktu pielęgniarskiego z doprowadzeniem  do  rurociągu wcześniej zamontowanego  w oddziale Kardiologii. Długość rurociągu około 60 m Stacja w wykonaniu typowym. Stację nadawczo – odbiorczą  w Zakładzie Serologii Transfuzjologicznej wraz z  rurociągiem  łączącym  oddziały z Zakładem Serologii Transfuzjologicznej znajdującym się na II piętrze budynek B, strona lewa. Długość rurociągu 20m. Stacje w wykonaniu typowym.

  - Nowe urządzenia muszą w pełni poprawnie współdziałać z istniejącym systemem poczty pneumatycznej bez konieczności stosowania dodatkowych modułów, przejściówek lub wymiany części, czy ich podzespołów. Nowo dostarczone części i urządzenia muszą być w pełni kompatybilne z obecnie eksploatowanymi urządzeniami i muszą być wzajemnie połączone. Musi być również zapewniona kompatybilność całego systemu bez jakiegokolwiek ograniczenia warunków gwarancyjnych i pozostałych odnoszących się do obecnego systemu, włącznie z zachowaniem wszystkich parametrów funkcyjnych istniejącej technologii. Jako całość musi zostać dostarczony w pełni sprawny system zintegrowany z istniejącym systemem. Rozszerzony system zostanie podłączony do istniejących rozprowadzeń technologii – musi więc dojść do jego pełnowartościowego przyłączenia tak, aby pojemniki transportowe było można wysyłać automatycznie bezobsługowo także do i z tych nowych stanowisk. Przeprowadzona rozbudowa poczty nie może w żaden sposób pogorszyć parametrów fizycznych i funkcjonalnych istniejącego systemu poczty pneumatycznej. Należy zapewnić możliwość wysyłania pojemników transportowych między wszystkimi stacjami wzajemnie. Całość  systemu musi być sterowana przez istniejącą jednostką sterującą i jej oprogramowanie nadrzędne. Ponieważ obecny system poczty pneumatycznej w istniejących obiektach aktualnie jest w ruchu i jest objęty gwarancją jego wykonawcy oraz warunkami licencyjnymi producenta, nie ma możliwości w jakikolwiek sposób ingerować w tę technologię, co spowodowałoby jego wyłączenie z ruchu, niesprawność, utratę gwarancji, naruszenie uzgodnień licencyjnych itp.

  - W zakresie pkt. 1.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód spowodowanych naruszeniem któregokolwiek z obowiązków wskazanych powyżej, w szczególności kosztów naprawy istniejącego systemu poczty pneumatycznej Zamawiającego oraz kosztów związanych z wydaniem ewentualnych opinii/ekspertyz w tym zakresie.

  - Szpitalny system poczty pneumatycznej, przeznaczony jest do transportu próbek materiału biologicznego, dokumentów medycznych, krwi i jej preparatów zgodnie z przepisami szczegółowymi obowiązującymi w obiektach służby zdrowia.

  - Procesy adresowania i wysyłki jak również odbioru powinny być automatyczne. System powinien wykorzystywać technologię RFID służącą do identyfikacji pojemników transportowych oraz wspomagania procesu wysyłki.

  - Szybkość transportowa przesyłek musi być odpowiednia do charakteru przesyłanych materiałów. W szczególności dotyczy to próbek krwi i moczu, których transport nie powinien powodować zmian parametrów analitycznych.

  - Ze względu na fakt, że istniejąca instalacja poczty pneumatycznej jest wyposażona w system utrzymania czystości mikrobiologicznej wymaga się aby Wykonawca dostarczył dla części rozbudowywanej równoważny system o potwierdzonej certyfikatem skuteczności usuwania bakterii chorobotwórczych. Certyfikat powinien zostać wystawiony przez akredytowane laboratorium.

  - W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu wykonawczego rozbudowy systemu poczty pneumatycznej – który musi zostać zaakceptowany przez Zlecającego przez rozpoczęciem prac. Rozbudowa musi być przeprowadzona zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym, co jest warunkiem dokonania odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego.

  - Ze względu na fakt, że Zamawiający intensywnie wykorzystuje istniejący system poczty pneumatycznej, prowadzenie prac związanych z rozbudową nie może wpływać i zakłócać pracy istniejącego systemu poczty pneumatycznej. Połączenie systemu rozbudowywanego i istniejącego musi odbyć się w sposób który zminimalizuje ewentualną przerwę  działania systemu. Okres przewidywanej przerwy musi zostać wskazany w projekcie wykonawczym i zaakceptowany przez Zamawiającego przez rozpoczęciem prac przez Wykonawcę.

  - Elementem dostawy musi być szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim.

- Stacja nadawczo-odbiorcza

  - Karty dostępowe RFID

W wypadku ograniczenia dostępu do stacji, będzie on kontrolowany poprzez identyfikatory RFID (spersonalizowane karty zbliżeniowe), działające w najbardziej powszechnie stosowanym standardzie 125 kHz. Wszelkie operacje użycia kart w stacjach będą autoryzowane przez jednostkę sterującą. Identyfikacja RFID powinna skutecznie wyeliminować ryzyko dostępu do stacji dla osób nie będących pracownikami Szpitala.

  - Stacja nadawczo-odbiorcza w wykonaniu typowym

Stacja powinna być umieszczona na ścianie, w miejscu łatwo dostępnym i nie może  ograniczać funkcjonalności pomieszczeń.  Panel sterujący stacji powinien być wyposażony w klawiaturę o podwyższonej trwałości, do wyboru adresu wysyłki oraz czytelny, kolorowy, podświetlany wyświetlacz do komunikacji z operatorem. Zamiennie, stacja można wyposażyć w trwały, dotykowy wyświetlacz kolorowy, mający funkcje klawiatury lub czytelny, nie kolorowy, podświetlany wyświetlacz, ale uzupełniony kolorowymi diodami LED komunikującymi o stanie pracy systemu oraz klawiaturę o podwyższonej trwałości. Komunikaty na wyświetlaczu będą w języku polskim. Konstrukcja stacji powinna zapewniać łagodny start i wyhamowanie nadchodzącej przesyłki, jak również uniemożliwiać wydostawanie się do jej otoczenia powietrza z wnętrza rurociągu oraz chronić przed czerpaniem powietrza z bezpośredniego otoczenia stacji. Nadejście przesyłki musi być sygnalizowane komunikatem na wyświetlaczu stacji oraz sygnałem dźwiękowym lub dźwiękowo-świetlnym. W stanie wyłączonym stacja nie wysyła i nie odbiera pojemników i jest widziana przez kontroler systemu jako nieaktywna. Stacje powinny spełniać następujące wymogi: dyrektywy EC 2004/108/EC oraz norm 61000-6-2 oraz EN 61000-6-3.

3.Orurowanie

3.1 Oferowane rury powinny być z tworzywa sztucznego  PCV wg DIN 6660/6661//8061/80/62. Odpowiednie przewody  zasilające i sterujące  powinny być zamontowane  wraz z rurami  Materiał z którego wykonano rury powinien posiadać certyfikat dostawcy potwierdzający jego właściwości fizyko – chemiczne.  Dodatkowo powinien posiadać certyfikat  producenta potwierdzający  brak obecności ołowiu(Pb), rtęci (Hg),kadmu(Cd) oraz sześciowartościowego chromu(Cr6+)

4.Pojemniki transportowe

4.1 Pojemniki transportowe powinny być wykonane z trwałego i mechanicznie odpornego tworzywa sztucznego. Zamknięcie pojemnika musi działać pewnie i precyzyjnie. Należy uwzględnić przystosowanie pojemników do mycia i dezynfekcji. Z uwagi na wymagany system RFID każdy pojemnik musi być wyposażony w 2 chipy (transpondery pasywne) na obu końcach obudowy.

4.2.Przedmiotem dostawy będą pojemniki standardowe, zamykane 1-stronnie. Wodoszczelność tych pojemników nie jest wymagana, w liczbie: 3 sztuki .

5. Gwarancja systemu w zakresie rozbudowy

5.1. Wykonawca zapewni zamawiającemu m.in. bezpłatny gwarancyjny szpitalny pakiet serwisowy obejmujący:

5.1.1. Bezpłatne usunięcie wad powstałych z przyczyn tkwiących w dostarczonych instalacjach i urządzeniach

5.1.2.Bezpłatne konsultacje telefoniczne

5.1.3. Bezpłatne zdalne monitorowanie i ocena przyczyn awarii,

5.1.4.Bezpłatne aktualizacje systemu nadrzędnego.

5.1.5.Bezpłatną rejestrację zakupionych pojemników transportowych.

Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

Termin realizacji: 12 tygodni od podpisania umowy.